### Grundlage

Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV)

Medizinproduktegesetz (MPG)

Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung (MSPV)

Medizinprodukte-Verordnung (MPV)

Verordnung zur Änderung der Verordnung über Medizinprodukte

Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnarztpraxis (DAHZ)

Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin (Richtlinien des Robert-Koch-Institut)

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (RKI)

### Gültigkeit

Für die gesamte Zahnarztpraxis; im speziellen für die Aufbereitung von Medizinprodukten (MP).

### Ziel und Grund

Für alle Aufbereitungsschritte sollen dokumentierte (validierte) Verfahren zur Anwendung kommen, die gewährleisten, dass die vorgegebenen Ziele – Sauberkeit, Keimarmut und Abwesenheit pathogener Erreger bzw. Keimfreiheit – mit jedem jeweils durchgeführten Prozess erreicht werden.

### Forderungen

#### Grundlagen

Die Freigabe bezieht sich auf die drei Bereiche:

- Freigabe des Verfahrens - darunter versteht man die tägliche Überprüfung, ob der Sterilisator im Rahmen der vorgeschriebenen Parameter arbeitet.

- Chargen-Freigabe - diese beinhaltet die Überprüfung der Prozessparameter anhand der Anzeige am Sterilisator.

- Freigabe des Sterilgutes - diese beinhaltet die Überprüfung der einzelnen Verpackungen auf Beschädigung und auf Restfeuchtigkeit.

Es ist zu beachten:

- Die Aufbereitung von Medizinprodukten ist erst mit der Freigabe abgeschlossen.

- Verantwortlichkeiten gemäß 551.3 Checkliste “Organisationsdiagramm-Hygiene“

- Die Freigabe umfasst:

- die Durchführung und Dokumentation der täglichen Routineprüfungen,

- die Überprüfung des vollständigen und korrekten Prozessverlaufes (chargenbezogene Routineprüfungen und Chargendokumentation),

- die Überprüfung der Verpackung auf Unversehrtheit und Trockenheit und

- die Überprüfung der Kennzeichnung

Hilfsmittel

- Sterilisationsbuch

- Display des Sterilisators

#### Durchführung

1. Freigabe des Verfahrens

Die Verfahrensfreigabe beurteilt und dokumentiert, ob der Sterilisator im Rahmen der vorgegebenen Parameter arbeitet und für den Arbeitstag verwendet werden kann. Siehe 642.5-1 AA “Sterilisator“

1.1 Sichtprüfung Ja/Nein

- Sichtprüfung der Autoklavenkammer

- Sichtprüfung Türdichtung

- Sichtprüfung Türverriegelung

1.2 Kontrolle der Betriebsmittel

- Speisewasserqualität: Leitwert prüfen, indem die „-“ -Taste am Bedienelement des Sterilisators dedrückt und gehalten wird. Der Wert liegt zwischen 15 und 100 µS/cm. Ein zu schlechter Wert wird am Display angezeigt, ggf. wird die Sterilisation blockiert.

(Vollautomatisch bei Euroklav®)

- Kühlwasserversorgung

- Stromversorgung

1.3 Vakuumtest

Vakuumtest nach Herstellerangaben (nur bei Fehlermeldung, siehe Bedienungsanleitung)

1.4 Dampfdurchdringungstest

Vom Hersteller vorgegebener Test beim Betrieb eines „Klasse S“-Autoklaven. Für MELAG Euroklav®-Autoklaven kann ein Bowie&Dick-Test auf poröser Basis z.B. von 3M eingesetzt werden. Bislang noch keine Vorgabe. Helix-Test soll validierter sein.

2. Chargen-Freigabe

Die Chargenfreigabe beurteilt und dokumentiert den Erfolg der Sterilisation.

2.1 Prozess-Beurteilung Ja/Nein

Visuelle Kontrolle der Prozessparameter (Druck, Temperatur, Zeit) anhand der Autoklaven-Anzeige „erfolgreich abgeschlossen“

2.2 Kontrolle der Chargen-Indikatoren

Chargenindikatoren werden momentan nicht verwendet.

3. Freigabe des Sterilgutes.

Nach erfolgreicher Sterilisation wird jede einzelne Sterilverpackung kontrolliert und ggf. freigegeben.

3.1 Sichtkontrolle Ja/Nein

- Klarsicht-Sterilisierverpackungen müssen unversehrt und trocken sein, die Schweißnaht muss intakt, faltenfrei und mind. 8 mm breit sein

- Container müssen sicher verschlossen und mit z.B. Indikator-Band versiegelt sein, um ein eventuelles vorzeitiges Öffnen während der Lagerzeit zu erkennen.

# Prüfung der Kennzeichnung der Container (Angabe des Inhalts)

3.2 Behandlungs-Indikatoren

- Die Behandlungs-Indikatoren der Klarsicht-Sterilisierverpackung oder das verwendetet Indikator-Band muss sich erfolgreich verfärbt haben.

3.3 Kennzeichnung

- Chargennummer und Sterilisierdatum (Chargennummer entfällt, wenn pro Tag nur ein Sterilisationszyklus erfolgt)

- Ablaufdatum

- Bezeichnung des verwendeten Autoklaven oder Sterilisatornummer (entfällt, da es nur einen Sterilisator gibt)

- Inhalt (entfällt bei Klarsichtverpackung)

- Name der freigebenden Person (entfällt solange, wie nur eine Angestellte beschäftigt wird)

- Das Sterilgut muss schriftlich freigegeben werden. Eintragung im Sterilisationsbuch.

- Es ist möglich, dass einzelne Güter einer Charge nicht freigegeben werden können, weil z.B. eine Klarsicht-Sterilisierverpackung beschädigt wurde. Diese Medizinprodukte kehren an den Anfang der Aufbereitungskette zurück.

- Bei der Kennzeichnung muss beachtet werden, dass die Verpackung weder durch den verwendeten Stift perforiert, noch durch Lösungsmittel, welche sich im Stift befinden beschädigt wird.

- Die Kennzeichnung der Verpackung sollte außerhalb der Fläche, in der das Instrument lagert erfolgen, z.B. hinter den Schweißnähten auf der Aufreißlasche der Sterilgutverpackung.

- Bei Abweichungen vom korrekten Prozessablauf (z.B. Fehlermeldung des Sterilisators) ist der Praxisinhaber zu benachrichten!

- Lagerung gemäß 642.7 AA “Lagerung“

#### Mitgeltende Unterlagen

640.5 AA "Biologische Arbeitsstoffe"

641.0 AA "Gefahrenstoffe-Allgemein"

642.0 AA “Aufbereitung-Allgemein“

642.1 AA “Sammeln“

642.2 AA “Desinfektion-Reinigung“

642.3 AA “Funktionsrüfung-Pflege“

642.4 AA “Verpacken“

642.5 AA “Sterilisation“

642.7 AA “Lagerung“

642.5-1	AA “Sterilisator“

Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnarztpraxis (DAHZ)

Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin (Richtlinien des Robert-Koch-Institut)

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (RKI)

Liste geprüfter Desinfektionsmittel und –verfahren (RKI)

Richtlinie über die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen (RKI)

551.3 CL “Organisationsdiagramm-Hygiene“

640.1 CL "Abfallplan"

640.2 CL "Abfall"

640.3 CL "Sicherheits- und Praeventionskonzept"

640.4 CL "Sauberkeitskonzept"

640.6 CL "Hygieneplan"

640.8 CL "Verbandbuch"

641.1 CL "Gefahrenstoffverzeichnis"

BGR 250/TRBA 250 (Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege)

BGR 189 (Einsatz von Schutzkleidung)

BGR 195 (Einsatz von Schutzhandschuhen)

BGR 197 (Benutzung von Hautschutz)

BGR 206 (Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst)

BGV A1 (Grundsätze der Prävention)

BGV A4 (Arbeitsmedizinische Vorsorge)

BGV A8 (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz)

TRGS 150 (Hautresorbierbare Gefahrenstoffe)

TRGS 440 (Ermitteln von Gefahrenstoffen und Methoden zur Ersatzstoffprüfung)

TRGS 500 (Schutzmaßnahmen: Mindeststandards)

TRGS 525 (Umgang mit Gefahrenstoffen in Einrichtungen zur humanmedizinischen Versorgung)

TRGS 531 (Gefährdung der Haut durch Arbeiten im feuchten Milieu)

TRGS 540 (Sensibilisierende Stoffe)

TRGS 555 (Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 der GefStoffV)

Biostoffverordnung (BioStoffV)

BG-Grundsatz G 42 (arbeitsmedizin. Vorsorgeuntersuchungen bei Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung)

Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV)

Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz

Wasserhaushaltsgesetz

Abwasserverordnung

Nachweisverordnung

Umwelt-Handbuch