Nachfolgende Aufbereitungsverfahren werden in der Zahnarztpraxis angewendet.

### Desinfektion

- Nass-chemische Instrumentendesinfektion

Die (manuelle) chemische Instrumentendesinfektion erfolgt mit den Desinfektionsmitteln:

  - InstrumMal (A+D Bedarf)

  - DrillAktiv (A+D Bedarf)

1. 	Der Wirkstoff ist:

Alkyldimethylammoniummethosulfat und Acetat

Die Konzentration beträgt:

2 Prozent

Die Einwirkzeit beträgt:

30 Minuten

Die Verdünnung des Konzentrates erfolgt mit:

Leitungswasser (Trinkwasserqualität)

Der Wirkbereich ist:

AB

2. 	Der Wirkstoff ist:

Benzalkoniumchlorid

Die Konzentration beträgt:

Gebrauchsfertige Lösung (Keine Verdünnung)

Die Einwirkzeit beträgt:

15-30 Minuten

Der Wirkbereich ist:

AB

### Verpackung

Die Verpackung erfolgt mit:

    - MELAfol (Klarsicht-Sterilisierverpackung)

    - MELAseal (Versiegelungsgerät)

### Sterilisation

- Dampf-Klein-Sterilisation

Die Sterilisation erfolgt mit einem Klein-Dampf-Sterilisator.

Marke:

Euroklav 29 V-S

Firma:

Melag

Zyklus:

S-Klasse mit fraktioniertem Vakuum und Strömungstrocknen (keine Hollow A-MP)

Programme:

Schnellprogramm (134 °C, 2 bar, 3,5 min., nur unverpackt, keine Textilien)

Universalpogramm (134 °C, 2 bar, 3,5 min., unverpackt/verpackt)

Schonprogramm (121 °C, 1 bar, 15 min., unverpackt/verpackt)

Prionenprogramm (134 °C, 2 bar, 20 min., unverpackt/verpackt)

Weiteres siehe:

640.5.3 824.6	Checkliste "Wartungskarte-Sterilisator"

#### Mitgeltende Unterlagen

640.5 AA "Biologische Arbeitsstoffe"

641.0 AA "Gefahrenstoffe-Allgemein"

642.0 AA “Aufbereitung-Allgemein“

642.1 AA “Sammeln“

642.2 AA “Desinfektion-Reinigung“

642.3 AA “Funktionsrüfung-Pflege“

642.4 AA “Verpacken“

642.5 AA “Sterilisation“

642.6 AA “Freigabe-Dokumentation“

642.7 AA “Lagerung“

642.5-1	AA “Sterilisator“

Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnarztpraxis (DAHZ)

Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin (Richtlinien des Robert-Koch-Institut)

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (RKI)

Liste geprüfter Desinfektionsmittel und –verfahren (RKI)

Richtlinie über die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen (RKI)

640.1 CL "Abfallplan"

640.2 CL "Abfall"

640.3 CL "Sicherheits- und Praeventionskonzept"

640.4 CL "Sauberkeitskonzept"

640.5.3 824.6 CL "Wartungskarte-Sterilisator"

640.6 CL "Hygieneplan"

640.8 CL "Verbandbuch"

641.1 CL "Gefahrenstoffverzeichnis"

BGR 250/TRBA 250 (Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege)

BGR 189 (Einsatz von Schutzkleidung)

BGR 195 (Einsatz von Schutzhandschuhen)

BGR 197 (Benutzung von Hautschutz)

BGR 206 (Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst)

BGV A1 (Grundsätze der Prävention)

BGV A4 (Arbeitsmedizinische Vorsorge)

BGV A8 (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz)

TRGS 150 (Hautresorbierbare Gefahrenstoffe)

TRGS 440 (Ermitteln von Gefahrenstoffen und Methoden zur Ersatzstoffprüfung)

TRGS 500 (Schutzmaßnahmen: Mindeststandards)

TRGS 525 (Umgang mit Gefahrenstoffen in Einrichtungen zur humanmedizinischen Versorgung)

TRGS 531 (Gefährdung der Haut durch Arbeiten im feuchten Milieu)

TRGS 540 (Sensibilisierende Stoffe)

TRGS 555 (Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 der GefStoffV)

Biostoffverordnung (BioStoffV)

BG-Grundsatz G 42 (arbeitsmedizin. Vorsorgeuntersuchungen bei Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung)

Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV)

Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz

Wasserhaushaltsgesetz

Abwasserverordnung

Nachweisverordnung

Umwelt-Handbuch