### Grundlage:

Kapitel 6 „Management von Ressourcen“ Abschnitt 6.4 „Arbeitsumgebung“

### Gültigkeit für:

● Röntgengerät: Heliodent DS (Sirona)

● Entwicklungsautomat: Girardelli X-3D

● Chemikalien: Entwickler- und Fixiererkonzentrat für Girardelli X-3D je 500 ml

Diese Arbeitsanweisung bezieht sich auf die Helferin, die mit dem Austausch der Röntgenchemikalien beauftragt ist.

### Ziel und Grund:

● Gefahren für Personal und Patienten vermeiden

● Umweltbelastung so gering wie möglich halten

● auswertbare Aufnahmen erstellen, Wiederholungsaufnahmen vermeiden

### Zeitpunkt:

● monatlicher Austausch

● Verunreinigung der Chemikalien

● Vorliegen von Differenzen der Konstanzaufnahme mit der Referenzaufnahme

● Röntgenbilder zu hell oder andere Abweichungen

### Forderung:

● 	Gemäß der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft werden während des

Arbeitsganges Schutzbrille und Schutzhandschuhe getragen.

● 	Badbehälter mit verbrauchter Röntgenlösung ( Entwickler und Fixierer ) in verschließbare und ge-

kennzeichnete Behälter entleeren. Diese befinden sich im Sterilisationsraum unter dem Wasch-

becken. Volle Behälter befinden sich im Keller. ( Entsorgung gemäß 640.1 CL Abfallplan)

●	Die Badbehälter werden gereinigt und ausgespült.

●	Der jeweilige Behälter ( Entwickler und Fixierer ) wird mit dem entsprechenden Konzentrat

( jeweils 500 ml ) gefüllt.

● 	Der Rest der Badbehälters wird mit handwarmem Wasser bis zur Markierung ( ca. 1 cm unterhalb

der Oberkante ) aufgefüllt.

● 	Die Badbehälter werden in den Entwicklungsautomat zurückgesetzt und mit den entsprechenden

Deckeln verschlossen ( Beschriftung beachten, nicht verwechseln! ).

●	Das Gehäuse des Entwicklungsautomaten wird mit demTag des Austausches der Lösungen gekennzeichnet.

●	Die Temperatur der Lösungen ( Entwickler, Fixierer, Wasser ) wird ca. 1 Stunde nach dem

Austausch kontrolliert ( Thermometer im Entwicklungsautomat ). Bei Abweichungen erfolgt die Kor

rektur über den Temperaturregler rechts am Entwicklungsautomat.

Messgrößen:

● Temperatur des Entwicklers ( Norm: 25 C )

Buchführung/Dokumentation:

Das Gehäuse des Entwicklungsautomaten wird mit demTag des Austausches der Lösungen gekennzeichnet.

Die Dokumentation erfolgt im Ordner „ Unterlagen Heliodent DS “ unter dem Register 4 und im PC.

Ordner: 	●	Im Prüfprotokoll wird im entsprechenden Jahr und der Kalenderwoche ( KW ) die

Temperatur der Lösungen eingetragen.

●	Nach Durchführung der Konstanzaufnahme erfolgt die Auswertung der Messgröße

Temperatur in Verbindung mit den Messgrößen optische Dichte und Nutzstrahlen-

feld in der entsprechenden Legende ( (=) - keine Veränderung, (+) - höherer Wert,

(-) – gerigerer Wert, (x) – außerhalb der Toleranz ).

PC:	●	Die Eintragungen erfolgen in Verbindung mit der Konstanzaufnahme unter dem Pfad:

Verwaltung/Kontrollbücher/Röntgenbuch. Hier wird der Button „Konstanz“ angeklickt.

●	Durch Anklicken des Buttons „Hinzufügen“ wird eine Eintragung hinzugefügt.

●	Folgende Eingaben werden berücksichtigt: 	- Mitarbeiterauswahl

- Temperatur der Lösungen

- Auswahlbuttons „Entwickler neu“ und

„Fixierer neu“ angeklickt

- Typ des Röntgengerätes „Heliodent DS“

- Filmtyp „Kodak INSIGHT“

- Entwicklungsgerät „Girardelli X-3D”

●	Nach Durchführung der Konstanzaufnahme erfolgt die Auswertung der Temperatur,

der optischen Dichte und des Nutzstrahlenfeldes in der entsprechenden Legende :

((=) - keine Veränderung, (+) - höherer Wert, (-) – gerigerer Wert, (x) – außerhalb der

Toleranz).

●	Die Eintragung wird durch Speichern beendet. Dies erfolgt durch anklicken des

Buttons „Speichern“.

●	Aus dem Programm gelangt man durch anklicken des Buttons „OK“.

Die Aufbewahrung der Nachweisdokumente der Entsorgung der Chemikalien erfolgt im Ordner „Unterlagen Heliodent DS“ unter dem Register 10. ( Aufbewahrungsfrist : 3 Jahre )

### Mitgeltende Unterlagen:

AA "Konstanzaufnahme"

640.1 	CL “Abfallplan“

640.2 	CL “Abfall“

640.6 	CL “Hygieneplan“

640.7 	CL “Hautschutzplan“

622.1.1  	CL “Bildungs- und Befugnismatrix Helferin1“

622.1.2 	CL “Bildungs- und Befugnismatrix Helferin2“

824.4 	CL “Aufbewahrungsfristen“

Röntgenverordnung

Strahlenschutzverordnung

Nachweisverordnung

Umwelthandbuch

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (RKI)

Liste geprüfter Desinfektionsmittel und –verfahren (RKI)

Richtlinie über die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen (RKI)

BGR 197 (Benutzung von Hautschutz)

BGV A1 (Grundsätze der Prävention)

BGV A4 (Arbeitsmedizinische Vorsorge)

BGV A8 (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz)