Inhaltsverzeichnis

Grundlage	1

Gültigkeit	1

Ziel und Grund	1

Arbeitsprogramme	1

Testprogramme	1

Technische Grundlagen	1

Pflege/Reinigung	2

Funktionsprüfungen	2

Beladung	3

Durchführung der Sterilisation	3

Mitgeltende Unterlagen	4

Grundlage

Bedienungsanweisung des Autoklaven Euroklav® 29V-S

Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV)

Medizinproduktegesetz (MPG)

Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung (MSPV)

Medizinprodukte-Verordnung (MPV)

Verordnung zur Änderung der Verordnung über Medizinprodukte

Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnarztpraxis (DAHZ)

Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin (Richtlinien des Robert-Koch-Institut)

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (RKI)

Gültigkeit

Für die gesamte Zahnarztpraxis; im speziellen für die Aufbereitung von Medizinprodukten (MP).

Ziel und Grund

Für alle Aufbereitungsschritte sollen dokumentierte (validierte) Verfahren zur Anwendung kommen, die gewährleisten, dass die vorgegebenen Ziele – Sauberkeit, Keimarmut und Abwesenheit pathogener Erreger bzw. Keimfreiheit – mit jedem jeweils durchgeführten Prozess erreicht werden.

Für den Aufbereitungsschritt Sterilisation soll die Bedienung des Euroklav® 29V-S ergänzend zur Bedienungsanleitung erklärt werden.

Arbeitsprogramme

- Schnellprogramm (134 °C, 2 bar, 3,5 min., nur unverpackt, keine Textilien)

- Universalpogramm (134 °C, 2 bar, 3,5 min., unverpackt/verpackt)

- Schonprogramm (121 °C, 1 bar, 15 min., unverpackt/verpackt)

- Prionenprogramm (134 °C, 2 bar, 20 min., unverpackt/verpackt)

Testprogramme

  - „Bowie & Dick Test“ (Dampfdurchdringungstest)

  - „Vakuum Test“ (Leckage-Test)

  - Integrierte Leitwertmessung (Wasserqualität)

Technische Grundlagen

- Der Sterilisator verfügt über eine elektronische Parametersteuerung. Hierdurch werden die Zyklusparameter (Druck, Temperatur, Zeit) überwacht.

- Das Strömungstrocknungsverfahren (pulsierend Überdruck und Vakuum) verbessert die Trocknung.

- Die integrierte Vorwärmfunktion verringert die Kondensatbildung.

- Die Chargendokumentation kann wahlweise durch Anschluss eines MELAprint®42-Druckers erfolgen. Die letzten 40 Programm-Protokolle befinden sich im Speicher.

- Die Wasserversorgung erfolgt durch externe Einspeisung über die Wasseraufbereitungsanlage      MELAdem®37. Der Wasserzulauf (unter Waschbecken) bleibt stets geöffnet. Es ist eine Schlauchplatzsicherung zwischengeschaltet.

- Der Sterilisator ist nicht für die Sterilisation von Flüssigkeiten geeignet.

- Kassetten aus Metall (nicht Endo-Box) müssen oben und unten perforiert sein

Pflege/Reinigung

Optische Kontrolle einmal wöchentlich:

- Tablettaufnahmegestell, Kessel, Türdichtung auf Verunreinigungen prüfen

Reinigung:

- Verunreinigungen des Kessels mit weichem, fusselfreien Tuch unter Verwendung von Spiritus auswischen (Herstellerangaben). Hartnäckige Verschmutzungen mit einer geringen Menge eines milden Edelstahlputzmittels entfernen (z. B. Sidol®).

- Türdichtung auf Beschädigungen überprüfen. Bei Verschmutzung mit Flüssigreiniger oder Spiritus säubern (Herstellerangaben). Türronde kann herausgenommen werden.

- Verschlussbolzen des Türverschlusses (rechte Seite) sowie Scharniere der Tür (linke Seite) bei Bedarf mit Silikonfett nachfetten (Herstellerangaben).

- Gehäuseteil mit mildem Flüssigreiniger reinigen (Herstellerangaben).

- Kontrolle der beiden Wassertanks auf Verunreinigung, Reinigung mit Spülmittel und warmem Wasser, Nachspülen mit aqua dest.

Reinigungsmittel für wöchentliche Reinigung:

- Chlor- und essigfrei, ph=5-8, keine Topfkratzer aus Metall, keine Drahtbürsten

- Edelstahlputzmittel:

- Stahlfix

- Sidol

- Flüssigreiniger:

- Neutralreiniger (Spülmittel)

- Spiritus

- weiches fusselfreies Tuch

- Fett: Art.-Nr. 24355

Entleerung alle zwei Wochen

- Der linke Abwassertank ist zu entleeren und ggf. zu reinigen.

Funktionsprüfungen

- Sichtprüfung (des Innen- und Außenraums), täglich

- täglich Routineprüfung:

- Vakuumtest

- Charge

- Leitwert-Test

- Bowie-Dick-Test

- Sporenprüfung: halbjährlich, bzw. nach 400 Chargen.

- Alle prozesseingreifenden Reparaturen erfordern eine Sterilisationsprüfung mittels Bioindikator.

- Wartung: Meldung erscheint auf dem Display, nach 2 Jahren, bzw. nach 1000 Chargen

|  | Mögliche Maßnahmen [verantwortlich] | Sonstiges |
| --- | --- | --- |
| Täglich | „Bowie & Dick Test“ und „“Vakuum-Test“ [HB] | Durch Programmwahl, Siehe Bedienungsanweisung |
|  | Chargenkontrolle [ZFA] | Visuell (Verpackung, Indikatoren) |
|  | Leitwertkontrolle [ZFA] | automatisch |
|  | Parameterkontrolle (Druck, Temp., Zeit) und Dokumentation [ZFA] | visuell (Display) Dokumentation manuell (Sterilisationsbuch) |
| Wöchentlich | Visuelle Kontrolle der Sterilisationskammer auf Ablagerungen, Korrosion und Haarrisse [ZFA] | Meldung an Praxisinhaber |
|  | Reinigung der Sterilisationskammer [ZFA] | Bei Verschmutzung |
| Alle zwei Wochen | Entleerung der linken Wasserkammer [ZFA] | Ggf. Reinigung |
| Nach 400 Chargen oder Halbjährlich | Biologische Kontrollen (Sporenteste) [ZFA] | Gemäß Anleitung der Uni Dresden |

Beladung

- Tablettführungsgestell auswählen:

  - Variante „A“ zur Bestückung mit maximal 6 perforierten Tabletts/Kassetten oder

  - Variante „B“ zur Bestückung mit 4 perforierten Tabletts/Kassetten

  - Tabletts bzw. Kassetten beladen

  - Papierseite nach rechts oder links einlegen.  Papier zu Folie

  - Textilien zusammenlegen und senkrecht „stellen“

Klarsichtverpackungen

Textilien

| ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ | ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ | ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ | ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ |
| --- | --- | --- | --- |

ỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘ

FolieỘỘỘỘỘỘ

ỘỘỘỘ Papier

ỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘ

  - Tabletts bzw. Kassetten einschieben

  - Instrumente bzw. Kassetten nach unten

  - Klarsichtverpackungen nach oben bzw. in die Mitte

  - Textilien immer nach oben

Klarsichtverpackung

Klarsichtverpackung

Instrumente

Instrumente

Textilien

Textilien

Klarsichtverpackung

Klarsichtverpackung

Textilien

Textilien

Instrumente

Instrumente

Textilien

Klarsichtverpackung

Klarsichtverpackung

Instrumente

  - Instrumente und Textilien möglichst getrennt sterilisieren.

  - Direkten Kontakt mit der Kesselwand unbedingt vermeiden!

  - Max. Beschickungsmenge (3 kg für Instrumente und 0,9 kg für Textilien) beachten!

  - Herstellerangaben beachten!

Durchführung der Sterilisation

- Aus ökonomischen Gründen ist der Sterilisator zum Zwecke der Vorwärmung einige Minuten vor der Sterilisation einzuschalten und die Tür zu schließen.

- Der Sterilisator wird so beladen, dass großvolumige Instrumente unten eingelegt werden.

- Zwischen den Instrumenten muss ausreichend Platz sein. Nicht Überladen! Siehe oben!

- Verpackte Instrumente werden „karteikartenartig“ geschlichtet  Papier zu Folie

- Tür schließen: Tür durch leichten Druck in Richtung Kessel bringen und gleichzeitig durch Herunterdrücken des Schiebegriffes	bis zum Anschlag verschließen.

- Es wird das Programm über die Programmwahltaste des Sterilisators ausgewählt:

- Schnellprogramm (134 °C, 2 bar, 3,5 min., nur unverpackt, keine Textilien)

- Universalpogramm (134 °C, 2 bar, 3,5 min., unverpackt/verpackt)

- Schonprogramm (121 °C, 1 bar, 15 min., unverpackt/verpackt)

- Prionenprogramm (134 °C, 2 bar, 20 min., unverpackt/verpackt)

- In der Regel wird das Universalprogramm ausgewählt und ist das Prionenprogramm nicht erforderlich.	Die Auswahl richtet sich nach der Art der zu sterilisierenden Medizinprodukte (Risikobeurteilung/verpackt oder unverpackt) und der zur Verfügung stehenden Zeit.

- Das ausgewählte Programm wird durch Drücken der Start-Stop-Taste gestartet.

- Die einzelnen Sterilisationsschritte werden am Display angezeigt:

- Vorvakuum

- Erste Fraktionierung

- Druckaufbau

- Sterilisieren

- Sterilisieren noch „Zeitangabe“

- Druckablass

- Strömungs-Trocknen

- Sofort. Entnahme STOP drücken

- Vakuum-Trocknen

- Sofort. Entnahme STOP drücken

- –programm erfolgreich beendet

- Bitte warten Tür-Entriegelung

- Bitte Tür öffnen

- Nach Beendigung der eigentlichen Sterilisation kann der Prozessschritt Strömungs-Trocknen bzw. Vakuum-Trocknen mit der Start-Stop-Taste abgebrochen werden. Dies sollte nur in Ausnahmefällen geschehen, da das Trocknen ein wichtiger Prozessschritt der Aufbereitung ist.

- Programmende: Im Display erscheint die Meldung: „-programm erfolgreich beendet“.

- Unregelmäßigkeiten werden durch Fehlermeldungen/Warnmeldungen des Displays angezeigt. Sollte dies der Fall sein, gilt Abschnitt 7 der Bedienungsanweisung. Der Praxisinhaber ist zu benachrichtigen!

- Beim Öffnen der Tür, insbesondere nach Abbruch der Trocknung können aus dem Autoklavenkessel noch geringe Mengen Testdampf austreten.

- Nach dem Öffnen der Tür nicht auf heiße Metallteile fassen-Verbrennungsgefahr! Zur Entnahme der heißen Tabletts Tablettheber verwenden.

- Zur Verringerung der Dampfentwicklung wird eine Pausenzeit von 20 Minuten enpfohlen.

- In Pausenzeiten Tür nur anlehnen, nicht schliessen

Mitgeltende Unterlagen

640.5 AA "Biologische Arbeitsstoffe"

641.0 AA "Gefahrenstoffe-Allgemein"

642.0 AA “Aufbereitung-Allgemein“

642.1 AA “Sammeln“

642.2 AA “Desinfektion-Reinigung“

642.3 AA “Funktionsrüfung-Pflege“

642.4 AA “Verpacken“

642.5 AA “Sterilisation“

642.6 AA “Freigabe-Dokumentation“

642.7 AA “Lagerung“

Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnarztpraxis (DAHZ)

Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin (Richtlinien des Robert-Koch-Institut)

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (RKI)

Liste geprüfter Desinfektionsmittel und –verfahren (RKI)

Richtlinie über die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen (RKI)

551.3 CL “Organisationsdiagramm-Hygiene“

640.1 CL "Abfallplan"

640.2 CL "Abfall"

640.3 CL "Sicherheits- und Praeventionskonzept"

640.4 CL "Sauberkeitskonzept"

640.6 CL "Hygieneplan"

640.8 CL "Verbandbuch"

641.1 CL "Gefahrenstoffverzeichnis"

BGR 250/TRBA 250 (Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege)

BGR 189 (Einsatz von Schutzkleidung)

BGR 195 (Einsatz von Schutzhandschuhen)

BGR 197 (Benutzung von Hautschutz)

BGR 206 (Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst)

BGV A1 (Grundsätze der Prävention)

BGV A4 (Arbeitsmedizinische Vorsorge)

BGV A8 (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz)

TRGS 150 (Hautresorbierbare Gefahrenstoffe)

TRGS 440 (Ermitteln von Gefahrenstoffen und Methoden zur Ersatzstoffprüfung)

TRGS 500 (Schutzmaßnahmen: Mindeststandards)

TRGS 525 (Umgang mit Gefahrenstoffen in Einrichtungen zur humanmedizinischen Versorgung)

TRGS 531 (Gefährdung der Haut durch Arbeiten im feuchten Milieu)

TRGS 540 (Sensibilisierende Stoffe)

TRGS 555 (Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 der GefStoffV)

Biostoffverordnung (BioStoffV)

BG-Grundsatz G 42 (arbeitsmedizin. Vorsorgeuntersuchungen bei Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung)

Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV)

Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz

Wasserhaushaltsgesetz

Abwasserverordnung

Nachweisverordnung

Umwelt-Handbuch