### Grundlage

Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV)

Medizinproduktegesetz (MPG)

Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung (MSPV)

Medizinprodukte-Verordnung (MPV)

Verordnung zur Änderung der Verordnung über Medizinprodukte

Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnarztpraxis (DAHZ)

Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin (Richtlinien des Robert-Koch-Institut)

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (RKI)

### Gültigkeit

Für die gesamte Zahnarztpraxis; im speziellen für die Aufbereitung von Medizinprodukten (MP).

### Ziel und Grund

Für alle Aufbereitungsschritte sollen dokumentierte (validierte) Verfahren zur Anwendung kommen, die gewährleisten, dass die vorgegebenen Ziele – Sauberkeit, Keimarmut und Abwesenheit pathogener Erreger bzw. Keimfreiheit – mit jedem jeweils durchgeführten Prozess erreicht werden.

### Forderungen

#### Grundlagen

Die hygienische Instrumentenaufbereitung ist ein wesentlichre Bestandteil der Praxishygiene, indem der Gefahr von Kreuzinfektionen vorgebeugt wird.

Deshalb ist zu beachten:

- geeignete Schutzkleidung tragen (ggf. Schutzkittel, -brille, -handschuhe)

- Einmal-Materialien und Einmal-Instrumente sind grundsätzlich zu entsorgen.

- Wird vom Nutzer eine Wiederaufbereitung von Einmalmaterial gewünscht, so ist zu prüfen ob aufgrund von Voruntersuchungen ein validiertes dokumentiertes Aufbereitungsverfahren festgelegt werden kann. 
Ist das nicht der Fall und wird die Wiederaufbereitung trotzdem gewünscht, so trägt der Nutzer die Verantwortung für die hygienische sowie technisch-funktionelle Sicherheit der wiederaufbereiteten Materialien. Die ist durch Unterschrift zu dokumentieren.

- Nicht nur benutzte, sondern auch offen bereitgestellte Instrumente sind als mikrobiell kontaminiert anzusehen und müssen ausnahmslos hygienisch aufbereitet werden. Der Transport zum Aufbereitungsort muss so erfolgen, dass das Personal nicht gefährdet wird.

- Hygienische Sicherheit nach Medizinproduktegesetz:

- Keimfreiheit entsprechend der Risikobewertung (640.6 CL "Hygieneplan")

- Pyrogenfreiheit/-armut

- Toxikoligische Unbedenklichkeit

- Partikelarmut

- Die Sterilisation muss unter Beachtung der Herstellerangaben (z.B. chemische Zusatzmittel) und der Risikobewertung erfolgen.

- Schädigungen des Medizinproduktes beim Transport vermeiden

- Instrumenten-Reinigungsbürsten werden wie Instrumente aufbereitet.

- Das sich an die Desinfektion und Reinigung anschließende Sterilisationsverfahren ist auch bei unverpackten Handinstrumenten für nichtinvasive Behandlungen eine empfehlenswerte Maßnahme im Sinne des erhöhten Patientenschutzes. Die anschließende Sterilisation soll auf jeden Fall erfolgen, wenn zur Desinfektion ein nasschemisches Verfahren angewendet wird.

- Bei der Wahl des Desinfektionsverfahrens, der Desinfektionspräparate und des Sterilisationsverfahrens sind die Materialverträglichkeitshinweise der Herstellerfirmen zu beachten.

- Ist die Anzahl der maximal möglichen Aufbereitungen eines Instrumentes vom Hersteller festgelegt, muss eine Kennzeichnung erfolgen, aus der die Anzahl und Art der bereits durchgeführten Aufbereitungen erkennbar ist.

- Sollen die Handinstrumente verpackt sterilisiert werden, gilt die 642.4 AA „Verpacken“.

Hilfsmittel Sterilisation

- Sterilisator Euroklav® 29V-S

- Wasseraufbereitungsanlage MELAdem®37

#### Durchführung

- Aus ökonomischen Gründen ist der Sterilisator zum Zwecke der Vorwärmung einige Minuten vor der Sterilisation einzuschalten und die Tür zu schließen bzw. anzulehnen.

- Es gilt die Arbeitsanweisung 642.5-1 AA “Sterilisator“

- Der Sterilisator wird so beladen, dass großvolumige Instrumente unten eingelegt werden.

- Zwischen den Instrumenten muss ausreichend Platz sein. Nicht Überladen!

- Verpackte Instrumente sind senkrecht anzuordnen, sodass jeweils Folie und Papier aneinander liegen. Vorzugsweise sollte ein Folienhalter (Melag-Art.-Nr.: 22410) verwendet werden.

- Vorzugsweise sollen Textilien getrennt von Instrumenten sterilisiert werden. Bei gleichzeitiger Sterilisation sind Textilien oben zu lagern.

- Es wird das Programm über die Programmwahltaste des Sterilisators ausgewählt:

- Schnellprogramm (134 °C, 2 bar, 3,5 min., nur unverpackt, keine Textilien)

- Universalpogramm (134 °C, 2 bar, 3,5 min., unverpackt/verpackt)

- Schonprogramm (121 °C, 1 bar, 15 min., unverpackt/verpackt)

- Prionenprogramm (134 °C, 2 bar, 20 min., unverpackt/verpackt)

- In der Regel wird das Universalprogramm ausgewählt und ist das Prionenprogramm nicht erforderlich.	Die Auswahl richtet sich nach der Art der zu sterilisierenden Medizinprodukte (Risikobeurteilung/verpackt oder unverpackt) und der zur Verfügung stehenden Zeit.

- Die Tür wird geschlossen und verriegelt (Riegel nach unten)!

- Das ausgewählte Programm wird durch Drücken der Start-Stop-Taste gestartet.

- Die einzelnen Sterilisationsschritte werden am Display angezeigt.

- Nach Beendigung der eigentlichen Sterilisation kann der Prozessschritt Strömungs-Trocknen bzw. Vakuum-Trocknen mit der Start-Stop-Taste abgebrochen werden. Dies sollte nur in Ausnahmefällen geschehen, da das Strömungstrocknen ein wichtiger Prozessschritt der Aufbereitung ist.

- Freigabe, Beschriftung und Dokumentation gemäß 642.6 AA “Freigabe-Dokumentation“

#### Mitgeltende Unterlagen

640.5 AA "Biologische Arbeitsstoffe"

641.0 AA "Gefahrenstoffe-Allgemein"

642.0 AA “Aufbereitung-Allgemein“

642.1 AA “Sammeln“

642.2 AA “Desinfektion-Reinigung“

642.3 AA “Funktionsrüfung-Pflege“

642.4 AA “Verpacken“

642.6 AA “Freigabe-Dokumentation“

642.7 AA “Lagerung“

642.5-1	AA “Sterilisator“

Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnarztpraxis (DAHZ)

Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin (Richtlinien des Robert-Koch-Institut)

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (RKI)

Liste geprüfter Desinfektionsmittel und –verfahren (RKI)

Richtlinie über die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen (RKI)

551.3 CL “Organisationsdiagramm-Hygiene“

640.1 CL "Abfallplan"

640.2 CL "Abfall"

640.3 CL "Sicherheits- und Praeventionskonzept"

640.4 CL "Sauberkeitskonzept"

640.6 CL "Hygieneplan"

640.8 CL "Verbandbuch"

641.1 CL "Gefahrenstoffverzeichnis"

BGR 250/TRBA 250 (Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege)

BGR 189 (Einsatz von Schutzkleidung)

BGR 195 (Einsatz von Schutzhandschuhen)

BGR 197 (Benutzung von Hautschutz)

BGR 206 (Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst)

BGV A1 (Grundsätze der Prävention)

BGV A4 (Arbeitsmedizinische Vorsorge)

BGV A8 (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz)

TRGS 150 (Hautresorbierbare Gefahrenstoffe)

TRGS 440 (Ermitteln von Gefahrenstoffen und Methoden zur Ersatzstoffprüfung)

TRGS 500 (Schutzmaßnahmen: Mindeststandards)

TRGS 525 (Umgang mit Gefahrenstoffen in Einrichtungen zur humanmedizinischen Versorgung)

TRGS 531 (Gefährdung der Haut durch Arbeiten im feuchten Milieu)

TRGS 540 (Sensibilisierende Stoffe)

TRGS 555 (Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 der GefStoffV)

Biostoffverordnung (BioStoffV)

BG-Grundsatz G 42 (arbeitsmedizin. Vorsorgeuntersuchungen bei Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung)

Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV)

Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz

Wasserhaushaltsgesetz

Abwasserverordnung

Nachweisverordnung

Umwelt-Handbuch