### Grundlage

Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV)

Medizinproduktegesetz (MPG)

Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung (MSPV)

Medizinprodukte-Verordnung (MPV)

Verordnung zur Änderung der Verordnung über Medizinprodukte

Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnarztpraxis (DAHZ)

Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin (Richtlinien des Robert-Koch-Institut)

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (RKI)

### Gültigkeit

Für die gesamte Zahnarztpraxis; im speziellen für die Aufbereitung von Medizinprodukten (MP).

### Ziel und Grund

Für alle Aufbereitungsschritte sollen dokumentierte (validierte) Verfahren zur Anwendung kommen, die gewährleisten, dass die vorgegebenen Ziele – Sauberkeit, Keimarmut und Abwesenheit pathogener Erreger bzw. Keimfreiheit – mit jedem jeweils durchgeführten Prozess erreicht werden.

### Forderungen

#### Grundlagen

Die hygienische Instrumentenaufbereitung ist ein wesentlichre Bestandteil der Praxishygiene, indem der Gefahr von Kreuzinfektionen vorgebeugt wird. Die Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften dient dem Schutz des Personals.

Deshalb ist zu beachten:

- Schädigungen des Medizinproduktes beim Transport vermeiden

- Medizinprodukte so weit möglich zerlegen

- Verletzungsgefahr beachten (die meisten Instrumente sind spitz und/oder scharf)

- Die Sterilisiergutverpackung muss hinsichtlich Qualität und Anwendung die geltenden Normen erfüllen und für das gewählte Sterilisierverfahren verwendbar sein. Umfassende Informationen in DIN EN 868, Teile 1-9 und DIN 58953, Teil 7.

- Die Sterilverpackung muss die Sterilisation ermöglichen und die Sterilität bei entsprechender Lagerung bis zur Anwendung gewährleisten. Eine Rekontamination des Medizinproduktes nach seiner Aufbereitung muss bis zur Anwendung ausgeschlossen sein.

- Die Verpackung muss auf das zur Anwendung kommende Sterilisationsverfahren, die Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Medizinproduktes, die Lagerung und den Transport abgestimmt sein.

- Die Verpackung muss sich unter aseptischen Bedingungen leicht öffnen lassen.

- Die Verpackung besteht entwerder aus MELAfol® oder Dentalkassetten (Endo-Box)

- Folgende Instrumente werden verpackt:

- Kritisch A

- Handinstrumente zum chirurgischen Gebrauch (z. B. Zangen, Hebel, Raspatorien, Scheren)

- PA-Instrumente (Gracey-Küretten, Hoe)  keine PA-Sonden

- Kritisch B

- Übertragungsinstrumente zum chirurgischen Gebrauch (mind. ein blaues Winkelstück)

- Endodontie-Instrumente (Feilen, Bohrer, Nadeln)

Hilfsmittel zum Verpacken

- Folienschweißgerät MELAseal®

- Klarsichtverpackung MELAfol® (Folie-Papier-Kombination) oder Kassette

- Schere, ggf. Pinzette

#### Durchführung

- Festlegung der Instrumente, die einzeln oder zusammen eingeschweißt werden:

- Nur die 5 PA-Instrumente (5/6, 7/8, 11/12 und 13/14) zusammen

- Auswahl der richtigen Verpackungsbreite: 50, 75 oder 100 mm.

- Einschweißen der trockenen Instrumente

- Sichtkontrolle der Verpackung:

- Klarsicht-Sterilisierverpackungen müssen unversehrt und trocken sein

- Schweißnaht muss faltenfrei und mind. 8 mm breit sein

  - Container müssen sicher verschlossen und mit z.B. Indikator-Band versiegelt sein,

um ein eventuelles vorzeitiges Öffnen während der Lagerzeit zu erkennen.

- Prüfung der Kennzeichnung der Container (Angabe des Inhalts)

- Sterilisation gemäß 642.5 AA “Sterilisation“

#### Mitgeltende Unterlagen

640.5 AA "Biologische Arbeitsstoffe"

641.0 AA "Gefahrenstoffe-Allgemein"

642.0 AA “Aufbereitung-Allgemein“

642.1 AA “Sammeln“

642.2 AA “Desinfektion-Reinigung“

642.3 AA “Funktionsrüfung-Pflege“

642.5 AA “Sterilisation“

642.6 AA “Freigabe-Dokumentation“

642.7 AA “Lagerung“

642.5-1	AA “Sterilisator“

Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnarztpraxis (DAHZ)

Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin (Richtlinien des Robert-Koch-Institut)

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (RKI)

Liste geprüfter Desinfektionsmittel und –verfahren (RKI)

Richtlinie über die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen (RKI)

551.3 CL “Organisationsdiagramm-Hygiene“

640.1 CL "Abfallplan"

640.2 CL "Abfall"

640.3 CL "Sicherheits- und Praeventionskonzept"

640.4 CL "Sauberkeitskonzept"

640.6 CL "Hygieneplan"

640.8 CL "Verbandbuch"

641.1 CL "Gefahrenstoffverzeichnis"

BGR 250/TRBA 250 (Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege)

BGR 189 (Einsatz von Schutzkleidung)

BGR 195 (Einsatz von Schutzhandschuhen)

BGR 197 (Benutzung von Hautschutz)

BGR 206 (Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst)

BGV A1 (Grundsätze der Prävention)

BGV A4 (Arbeitsmedizinische Vorsorge)

BGV A8 (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz)

TRGS 150 (Hautresorbierbare Gefahrenstoffe)

TRGS 440 (Ermitteln von Gefahrenstoffen und Methoden zur Ersatzstoffprüfung)

TRGS 500 (Schutzmaßnahmen: Mindeststandards)

TRGS 525 (Umgang mit Gefahrenstoffen in Einrichtungen zur humanmedizinischen Versorgung)

TRGS 531 (Gefährdung der Haut durch Arbeiten im feuchten Milieu)

TRGS 540 (Sensibilisierende Stoffe)

TRGS 555 (Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 der GefStoffV)

Biostoffverordnung (BioStoffV)

BG-Grundsatz G 42 (arbeitsmedizin. Vorsorgeuntersuchungen bei Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung)

Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV)

Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz

Wasserhaushaltsgesetz

Abwasserverordnung

Nachweisverordnung

Umwelt-Handbuch