### Grundlage

Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV)

Medizinproduktegesetz (MPG)

Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung (MSPV)

Medizinprodukte-Verordnung (MPV)

Verordnung zur Änderung der Verordnung über Medizinprodukte

Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnarztpraxis (DAHZ)

Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin (Richtlinien des Robert-Koch-Institut)

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (RKI)

### Gültigkeit

Für die gesamte Zahnarztpraxis; im speziellen für die Aufbereitung von Medizinprodukten (MP).

### Ziel und Grund

Für alle Aufbereitungsschritte sollen dokumentierte (validierte) Verfahren zur Anwendung kommen, die gewährleisten, dass die vorgegebenen Ziele – Sauberkeit, Keimarmut und Abwesenheit pathogener Erreger bzw. Keimfreiheit – mit jedem jeweils durchgeführten Prozess erreicht werden.

### Forderungen

#### Grundlagen

Die hygienische Instrumentenaufbereitung ist ein wesentlichre Bestandteil der Praxishygiene, indem der Gefahr von Kreuzinfektionen vorgebeugt wird.

Deshalb ist zu beachten:

- geeignete Schutzkleidung tragen (ggf. Schutzkittel, -brille, -handschuhe)

- Der Transport zum Aufbereitungsort muss so erfolgen, dass das Personal nicht gefährdet und das Medizinprodukt nicht beschädigt wird.

- Hygienische Sicherheit nach Medizinproduktegesetz:

- Keimfreiheit entsprechend der Risikobewertung (640.6 CL "Hygieneplan")

- Pyrogenfreiheit/-armut

- Toxikoligische Unbedenklichkeit

- Partikelarmut

- Die Desinfektion der Handinstrumente erfolgt durch manuelles Eintauchverfahren (nasschemisch) mit dokumentierter Standardarbeitsanweisung (Hygieneplan). Gegebenenfalls sind die Instrumente vor der Aufbereitung zu zerlegen.

- Die Reinigung, Desinfektion und Sterilisation muss unter Beachtung der Herstellerangaben (z.B. chemische Zusatzmittel) und der Risikobewertung erfolgen. Es darf nicht zur Fixierung von Proteinen (z. B. Blut, Sekrete) kommen.

- Das verwendete Instrumentendesinfektionsmittel muß DGHM-zertifiziert und HBV-/HCV-/HIV-wirksam sein. Aldehydische Präparate sind zu bevorzugen. Aus Gründen des Arbeitsschutzes können – gleiches Wirkungsspektrum vorausgesetzt – aldehydfreie Desinfektionsmittel verwendet werden. Grobe Verschmutzungen (z.B. Blut) müssen ggf. vorher mit Zellstoff oder Wasser und Bürste entfernt werden.

- Bei der Anwendung des manuellen Eintauchverfahrens (nasschemisches Verfahren) ist darauf zu achten, dass die Instrumente blasenfrei abgelegt werden. Die Lösung muß kalt angesetzt werden und alle Innen und Aussenflächen bedecken. Komplexe Instrumente sind ggf. in Einzelteile zu zerlegen, damit alle Oberflächen und Lumina dem Desinfektionsmittel zugänglich sind. Gelenkinstrumente öffnen (Verletzungsgefahr!).

- Desinfektionsmittel-Lösungen sollten täglich erneuert werden, es sei denn, der Hersteller weist gutachterlich eine längere Verwendung auch bei sichtbare Blutbelastung aus.

- Nach Ablauf der Desinfektionszeit werden die Instrumente unter fließendem Leitungswasser, entmineralisiertem oder destilliertem Wasser abgespült, auf Rückstände kontrolliert, ggf. nachgereinigt. Falls nachgereinigt wird, muss erneut desinfiziert werden. Nach dem Abspülen mit einem Einmal oder Einweghandtuch abtrocknen.

- Instrumenten-Reinigungsbürsten werden wie Instrumente aufbereitet.

- Bei der Wahl des Desinfektionsverfahrens und der Desinfektionspräparate sind die Materialverträglichkeitshinweise der Herstellerfirmen zu beachten.

- Ist die Anzahl der maximal möglichen Aufbereitungen eines Instrumentes vom Hersteller festgelegt, muss eine Kennzeichnung erfolgen, aus der die Anzahl und Art der bereits durchgeführten Aufbereitungen erkennbar ist.

Hilfsmittel zur Desinfektion

- Instrumentenwanne und Keramikschale

- Messvorrichtungen (Messzylinder, Dosiertabelle)

- Einmalhandschuhe, Schutzkittel und Schutzbrille

- Instrumentendesinfektionsmittel und Dosiertabelle

- ggf. Timer zur Einhaltung der geforderten Einwirkzeiten

- Pinzette und Drahtbürste

#### Durchführung

- Herstellen der Gebrauchslösung (zuerst die vorgeschriebene Menge kaltes Wasser in die Wanne einfüllen,danach die genau dosierte Menge Desinfektionsmittel)

| Gebrauchs- lösung | 0,25%ige Lösung | 0,5%ige Lösung | 1,0%ige Lösung | 1,5%ige Lösung | 2,0%ige Lösung | 3,0%ige Lösung | 5,0%ige Lösung | 10,0%ige Lösung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 2 | 5,0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 200 |
| 3 | 7,5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 150 | 300 |
| 4 | 10,0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 200 | 400 |
| 5 | 12,5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 450 | 500 |
| 8 | 20,0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 400 | 800 |
| 10 | 25,0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 16 | 40,0 | 80 | 160 | 240 | 320 | 480 | 800 | 1600 |
| 20 | 50,0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 2000 |
| 30 | 75,0 | 150 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1500 | 3000 |
| 50 | 125,0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 |
| 100 | 250,0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |

Blau = Wasser in Liter    Grau = Desinfektionsmittelkonzentrat in ml

- Es wird für Handinstrumente eine 2%ige InstruMal®-Lösung mit einer daraus resultierenden Einwirkzeit von 30 Minuten verwendet.

- Für rotierende Instrumente und Endodontie-Instrumente wird eine gebrauchfertige (unverdünnte) DrillActiv®-Lösung verwendet. Die Einwirkzeit beträgt 15-30 Minuten.

- Instrumente möglichst unmittelbar nach dem Gebrauch in Desinfektionsmittel einlegen
(Antrocknen der Verunreinigungen vermeiden) , Sammeln der Instrumente gemäß 642.1 AA “Sammeln“

- Instrumente müssen vollständig mit Desinfektionslösung benetzt sein

- die vorgeschriebene Einwirkzeit ist unbedingt einzuhalten, sie beginnt erst dann, wenn das letzte Instrument eingelegt wurde (ggf. Timer benutzen)

- nach Ablauf der Einwirkzeit Instrumente gründlichst reinigen (z. B. mit einer Bürste / Drahtbürste)

- danach Abspülen unter fließendem Wasser (mindestens Trinkwasserqualität!) und anschließend Trocknung der Instrumente sowie Deponierung auf Trays mit Papier im Sterilisator, ggf. diesen zum Vorwärmen einschalten und Tür offen lassen, siehe 642.5-1 AA “Sterilisator“

- saubere und desinfizierte Instrumente werden nun einer sicherheitstechnischen Funktionsprüfung unterzogen und ggf. gepflegt, siehe hierzu 642.3 AA “Funktionsprüfung-Pflege“

#### Mitgeltende Unterlagen

640.5 AA "Biologische Arbeitsstoffe"

641.0 AA "Gefahrenstoffe-Allgemein"

642.0 AA “Aufbereitung-Allgemein“

642.1 AA “Sammeln“

642.3 AA “Funktionsrüfung-Pflege“

642.4 AA “Verpacken“

642.5 AA “Sterilisation“

642.6 AA “Freigabe-Dokumentation“

642.7 AA “Lagerung“

642.5-1	AA “Sterilisator“

Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnarztpraxis (DAHZ)

Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin (Richtlinien des Robert-Koch-Institut)

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (RKI)

Liste geprüfter Desinfektionsmittel und –verfahren (RKI)

Richtlinie über die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen (RKI)

551.3 CL “Organisationsdiagramm-Hygiene“

640.1 CL "Abfallplan"

640.2 CL "Abfall"

640.3 CL "Sicherheits- und Praeventionskonzept"

640.4 CL "Sauberkeitskonzept"

640.6 CL "Hygieneplan"

640.8 CL "Verbandbuch"

641.1 CL "Gefahrenstoffverzeichnis"

BGR 250/TRBA 250 (Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege)

BGR 189 (Einsatz von Schutzkleidung)

BGR 195 (Einsatz von Schutzhandschuhen)

BGR 197 (Benutzung von Hautschutz)

BGR 206 (Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst)

BGV A1 (Grundsätze der Prävention)

BGV A4 (Arbeitsmedizinische Vorsorge)

BGV A8 (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz)

TRGS 150 (Hautresorbierbare Gefahrenstoffe)

TRGS 440 (Ermitteln von Gefahrenstoffen und Methoden zur Ersatzstoffprüfung)

TRGS 500 (Schutzmaßnahmen: Mindeststandards)

TRGS 525 (Umgang mit Gefahrenstoffen in Einrichtungen zur humanmedizinischen Versorgung)

TRGS 531 (Gefährdung der Haut durch Arbeiten im feuchten Milieu)

TRGS 540 (Sensibilisierende Stoffe)

TRGS 555 (Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 der GefStoffV)

Biostoffverordnung (BioStoffV)

BG-Grundsatz G 42 (arbeitsmedizin. Vorsorgeuntersuchungen bei Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung)

Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV)

Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz

Wasserhaushaltsgesetz

Abwasserverordnung

Nachweisverordnung

Umwelt-Handbuch