### Grundlage

- Kapitel 8 „Messung, Analyse und Verbesserung“ Abschnitt 8.2.3 „Überwachung und Messung von Prozessen“

- Röntgenverordnung

Gültigkeit

Diese Anweisung gilt für alle Mitarbeiter, die über den Fachkundenachweis im Strahlenschutz verfügen.

Diese Arbeitsanweisung gilt für das Röntgengerät:

Bezeichnung: Heliodent DS

Hersteller: Sirona

Strahlernummer:           ...............

### Ziel und Grund

• Strahlenbelastung senken, Strahlenschutz beachten

• Wiederholungsaufnahmen vermeiden, auswertbare Aufnahmen erstellen

• Doppeltuntersuchungen vermeiden

### Forderung:

Wann und  Wie werden Konstanzprüfungen gemacht

Das Röntgengerät für kleine Röntgenbilder „Heliodent“ wird jeden Montag einer Konstanzprüfung unterzogen.

Das Röntgengerät für große Röntgenbilder „Orthopantomograph“  „OPG“ wird 1 x im Monat geprüft

Konstanzprüfung des Röntgengerätes für kleine Röntgenbilder

Kleine Röntgenbilder werden jeden Montag einer Konstanzprüfung unterzogen.

Dazu nimmt man den Konstanzprüfkörper, steckt an der Seite ein Röntgenbild in den Schlitz, legt den Tubus ohne Aufsatz auf den Konstanzprüfkörper. Es wird die Röntgenstärke von 0,25 eingestellt und man löst außerhalb des Röntgenraumes den Röntgenvorgang am Druckschalter aus. Das Röntgenbild wird nun entwickelt. Das entwickelte Röntgenbild stellt nun in drei unterschiedlichen schwarzen Balken die Konstanzprüfung dar. Diese Bild wird dann mit dem Originalkonstanzprüfbild, dieses wurde von Dr. R. Eferenz vom Röntgenstrahleninstitut geprüft, verglichen. Die Abweichung darf eine Graustufe betragen.

Anhand einer Liste wird dieses Röntgenbild in eine Klarsichtfolie einsortiert und in einer Liste mit Datum und Temperatur vermerkt. Die Temperatur wird mit einem Thermometer gemessen

Konstanzprüfung des Röntgengerätes für große Röntgenbilder

Große Röntgenbilder, OPG´s; werden 1x im Monat geprüft.

Ein Röntgenbild in die Kassette eingelegt. Die Kassette in das Fach am Röntgengerät einlegen. Der Konstanzprüfkörper wird an der Kassette mit dem eingelegten Bild an der Vertiefung mit Hilfe des am Konstanzprüfkörper befindlichen Magneten befestigt. Der Plastik Gesichtshalter  auf der Mittelkonsole wird entfernt. Die Röntgenstärke wird am Auslöser auf 66 kV und 16 mA eingestellt. Mit diesen Werten wird das Bild belichtet, in dem der Auslöser gedrückt gehalten bleibt.

Das Röntgenbild wird nun entwickelt.

Das entwickelte Röntgenbild stellt nun in drei unterschiedlichen schwarzen Balken die Konstanzprüfung dar. Diese Bild wird dann mit dem Originalkonstanzprüfbild, dieses wurde von Dr. R. Eferenz vom Röntgenstrahleninstitut geprüft, verglichen. Die Abweichung darf eine Graustufe betragen.

Anhand einer Liste wird dieses Röntgenbild in eine Klarsichtfolie einsortiert und in einer Liste mit Datum und Temperatur vermerkt. Die Temperatur wird mit einem Thermometer gemessen.

### Dokumentation

Wo werden die Konstanzbilder abgeheftet und dokumentiert

Die Konstanzbilder werden in einem extra dafür angelegten Röntgenordner abgeheftet. Dieser ist in verschiedene Rubriken unterteilt und wird im Röntgenraum aufbewahrt. Die Ergebnisse der Überprüfung (Dichte, Strahlennutzfeld, Temperatur) werden hier notiert.

### Mitgeltende Unterlagen

- Gebrauchsanweisungen (Röntgengerät / Filmentwicklung) im Ordner "Geräte neu (Behandlungszimmer)"

- weitere technische Unterlagen vom Hersteller

- 640.6 CL "Hygieneplan"

- 824.4 CL "Aufbewahrungsfristen"

- Röntgenverordnung

- Strahlenschutzverordnung