- Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und Deutscher Arbeitskreis für Hygiene in der Zahnarztpraxis (DAHZ)

- HYGIENEPLAN / ARBEITSANWEISUNGEN für die Zahnarztpraxis

In der Zahnarztpraxis und im zahntechnischen Labor werden im Sinne der Biostoffverordnung (BioStoffV) u.a. nicht gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen ausgeübt, die in der Regel der Schutzstufe 2 zuzuordnen sind (Technische Regel Biologische Arbeitsstoffe – TRBA 250 / BGR 250). Auf der Grundlage einer praxisbezogenen Gefährdungsbeurteilung sind in Betriebsanweisungen und einem Hygieneplan für die einzelnen Arbeitsbereiche und Tätigkeiten Verhaltensregeln, Maßnahmen zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation, zur Ver- und Entsorgung, zum Tragen von Schutzausrüstung sowie Anweisungen für Notfälle und für die arbeitsmedizinische Vorsorge festzulegen. Es ist zulässig, Hygieneplan und Betriebsanweisungen (Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen) zu kombinieren.

Der vorliegende Rahmen-Hygieneplan der Bundeszahnärztekammer und des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnarztpraxis (DAHZ) erfüllt diese Forderungen und ist vom Praxisinhaber an seine individuelle Praxissituation anzupassen. Es ist vorgesehen, diesen Rahmen-Hygieneplan um weitere Muster-Betriebsanweisungen zu ergänzen.

Eine ordnungsgemäße Aufbereitung von Medizinprodukten zur erneuten Verwendung wird nach § 4 Abs. 2 Satz 3 Medizinproduktebetreiberverordnung (MPBetreibV) vermutet, wenn die gemeinsame Empfehlung des Robert Koch-Institutes (RKI) und des Institutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ beachtet wird.

Die Wiederverwendung von Medizinprodukten setzt voraus, dass der Hersteller Angaben zu ihrer Aufbereitung zur Verfügung stellt und dass diese Medizinprodukte anhand einer Risikobewertung vor der Aufbereitung als unkritisch, semikritisch oder kritisch eingestuft werden. Eine entsprechende Bewertung und Einstufung nach Medizinproduktgruppen wurde vom DAHZ vorgenommen. Eine Einzelauflistung sämtlicher in der Praxis vorhandener Medizinprodukte in einem „Medizinprodukte-Bestandsverzeichnis“ ist weder gefordert noch sinnvoll.

Grundsätzlich ist für die Aufbereitung von Medizinprodukten thermischen Verfahren in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten der Vorzug zu geben, manuelle Verfahren (Eintauchdesinfektion) sind aber auch zugelassen.

Geeignete Desinfektionsverfahren müssen bakterizid, fungizid und zusätzlich begrenzt viruzid (inklusive HBV, HCV, HIV) wirksam sein.

Geeignete Desinfektionsverfahren sind solche, die durch den Verbund für Angewandte Hygiene (VAH) nach den Anforderungen der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) und der Deutschen Vereinigung zur Verhütung und Bekämpfung von Viruskrankheiten (DVV) zertifiziert wurden.

| WAS | WIE |  | WOMIT | WANN | WER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hände | Waschen (Reinigen) |  | Flüssigwaschpräparat aus Direktspender: # Omnicare Trocknen mit Handtuch zum Einmalgebrauch (Box, Spender) |  vor Arbeitsbeginn  bei Bedarf  nach Arbeitsende | alle Beschäftigten |
|  | Desinfizieren (ausreichende Menge, um die Hände während der Einwirkzeit feucht zu halten) |  | Händedesinfektionsmittel aus Direktspender |  |  |
|  |  | hygienische Händedesinfektion (Einwirkzeit nach Herstellerangabe) | Präparat: OP-Sept Dosierung: 3 ml Einwirkzeit: 30 Sek. |  vor der Arbeitsvorbereitung  vor und nach jeder Behandlung  bei Unterbrechung der Behandlung  nach Arbeitsplatzwartung  vor dem Anziehen bzw. nach dem Ausziehen von Handschuhen | alle Beschäftigten im Untersuchungs-, Behandlungs- und Wartungsbereich |
|  |  | chirurgische Händedesinfektion (Einwirkzeit nach Herstellerangabe) | Präparat: OP-Sept Dosierung: 2x5 ml Einwirkzeit: 3 Min. |  vor umfangreichen zahnärztlich- chirurgischen/oralchirurgischen Eingriffen,  vor allen zahnärztlich-chirurgischen/ oralchirurgischen Eingriffen an Pa- tienten mit erhöhtem Infektionsrisiko: Waschen, Trocknen, anschließend Desinfizieren der Hände und Unter-arme (besondere Sorgfalt an Finger-kuppen und Nagelfalzen). Anziehen (steriler) Handschuhe. Nach der chirurgischen Behandlung: Ablegen der Handschuhe, hygienische Händedesinfektion. | nur unmittelbar an der chirurgischen Behandlung Beteiligte |
|  | Pflegen |  | Hautpflegepräparat aus Spender oder Tube: Silonda lipid |  bei Bedarf | alle Beschäftigten |
| Persönliche Schutzausrüstung | nach hygienischer Händedesinfektion auf die trockene Haut |  | unsterile, ungepuderte Einmalhandschuhe: Schaezler perfect |  immer, wenn die Hände mit Blut, Eiter oder infektiösen Sekreten in Kontakt kommen können oder ein Infektions- risiko bekannt ist  i.d.R. Wechsel nach jedem Patienten (unversehrte Handschuhe mit nach- gewiesener Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln können nach einer Desinfektion weiterverwendet werden, sofern nur Speichelkontakt bestand) | alle Beschäftigten im Untersuchungs-, Behandlungs- und Wartungsbereich |
|  | nach hygienischer bzw. chirurgischer Händedesinfektion auf die trockene Haut |  | sterile, ungepuderte Einmalhandschuhe: Biogel (Regent) |  vor chirurgischen Eingriffen  vor allen Eingriffen bei Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko |  |
|  |  |  | flüssigkeitsdichte, widerstandsfähige Handschuhe: # Biogel |  wenn die Hände mit schädigenden Stoffen in Kontakt kommen können, z. B. bei Desinfektions-, Reinigungs- und Entsorgungsarbeiten | alle Beschäftigten im Wartungsbereich |
|  | bei Verschmutzung oder Durchfeuchtung wechseln |  | Mund-Nasen-Schutz: Protecta Quick |  wenn mit Verspritzen oder Versprühen erregerhaltigen Materials zu rechnen ist | alle Beschäftigten im Untersuchungs-, Behandlungs- und Wartungsbereich |
|  | nach Kontamination mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen |  | Brille, möglichst mit Seitenschutz |  |  |
|  |  |  | flüssigkeitsdichte (langärmelige) Kittel, Haarschutz (Kopfhaube) |  nur in besonderen Risikosituationen |  |
| Schleimhautantiseptik | präparategetränkte Tupfer oder Besprühen bzw. Spülen der Mundhöhle |  | Präparat: Chlorhexidin Dosierung: 0,12 % Einwirkzeit: 30 sec | zu empfehlen:  vor Behandlung von Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko  vor umfangreichen chirurgischen Eingriffen | Patient vor Behandlung bzw. Eingriff |

| unkritische Medizinprodukte, die lediglich mit intakter Haut in Berührung kommen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WAS | WIE |  | WOMIT | WANN | WER |
| z. B. extraorale Teile des Gesichtsbogens, Schieblehre thermischen Verfahren (Reinigungs- und Desinfektionsgerät – RDG) ist, soweit nach Art des Objektes anwendbar, der Vorzug vor chemischen Verfahren zu geben |  | entweder thermisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren (RDG)1): im Gerät reinigen, desinfizieren, trocknen | RDG: --------- Programm: ----------- Temperatur / Haltezeit: --------- |  nach jeder Behandlung  kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich  geeignete Vorbereitung (z. B. Zerlegen der Instrumente)  Einsortieren in das RDG nach der Behandlung  nach Programmende Kontrolle auf Rückstände, Funktionsprüfung  ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung und Pflege | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |
|  |  | oder chemisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren (Eintauchverfahren)1): Einlegen in Lösung, die reinigt und desinfiziert. Nicht mit ungeschützter Hand in die Lösung greifen. | geeignetes Instrumentendesinfektionsmittel: # Omniwipes - Feuchttücher/ # Instru Mal Dosierung / Einwirkzeit: 1% / 60 Min. 2% / 30 Min. auch in Kombination mit einer Reinigung durch Ultraschall anwendbar (Herstellerangaben beachten) Standzeit der Lösung: 1 Tag |  nach jeder Behandlung  kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich  geeignete Vorbereitung (z. B. Zerlegen der Instrumente)  unmittelbar nach der Behandlung vollständig und blasenfrei einlegen  nach der Einwirkzeit unter fließendem Wasser abspülen (Siebeinsatz)  Kontrolle auf Rückstände, Funktionsprüfung  ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung und Pflege |  |
|  |  |  |  |  Salz-/Kalkablagerungen auf Oberflächen lassen sich durch Abspülen mit geeignetem Wasser (z. B. entmineralisiertem oder destilliertem Wasser) oder durch sorgfältiges Abtrocknen vermeiden |  |
|  | staubgeschützte, trockene Lagerung |  | Schrank, Schublade |  nach Ende der Aufbereitung | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |

1) Grundsätzlich ist eine Reinigung unkritischer Medizinprodukte ausreichend. Aus Gründen der Praktikabilität und der generellen Nähe zur Schleimhaut empfiehlt das RKI dennoch eine Desinfektion.

| Medizinprodukte semikritisch A, die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen – ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WAS | ###### WIE | WOMIT | WANN | WER |
| Instrumente und Hilfsmittel für allgemeine, präventive, restaurative oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Maßnahmen: z. B. Spiegel, Sonde, Pinzette thermischen Verfahren (Reinigungs- und Desinfektionsgerät – RDG) ist, soweit nach Art des Objektes anwendbar, der Vorzug vor chemischen Verfahren zu geben | entweder thermisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren (RDG): im Gerät reinigen, desinfizieren, trocknen1) | RDG:------- Programm: --------- Temperatur / Haltezeit: ------- |  nach jeder Behandlung  kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich  geeignete Vorbereitung (z. B. Zerlegen der Instrumente)  Einsortieren in das RDG nach der Behandlung  nach Programmende Kontrolle auf Rückstände, Funktionsprüfung  ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung und Pflege | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |
|  | Freigabe zur erneuten Anwendung | Dokumentation |  wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozessablauf festgestellt, sind die Instrumente nach Behebung des Fehlers erneut aufzubereiten | alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung |
|  | staubgeschützte, trockene Lagerung | Schrank, Schublade |  nach Ende der Aufbereitung | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |
|  | oder chemisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren (Eintauchverfahren): Einlegen in Lösung, die reinigt und desinfiziert. Nicht mit ungeschützter Hand in die Lösung greifen. | geeignetes Instrumentendesinfektionsmittel: # Instru Mal Dosierung / Einwirkzeit: 1% / 60 Min 2% / 30 Min auch in Kombination mit einer Reinigung durch Ultraschall anwendbar (Herstellerangaben beachten) Standzeit der Lösung: 1 Tag |  nach jeder Behandlung  kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich  bei Bedarf nicht fixierende (nicht eiweißfällende) Vorreinigung  geeignete Vorbereitung (z. B. Zerlegen der Instrumente)  unmittelbar nach der Behandlung vollständig und blasenfrei einlegen  nach der Einwirkzeit unter fließendem Wasser abspülen (Siebeinsatz)  Kontrolle auf Rückstände, Funktionsprüfung  ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung und Pflege | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |
|  |  |  |  Salz-/Kalkablagerungen auf Oberflächen lassen sich durch Abspülen mit geeignetem Wasser (z. B. entmineralisiertem oder destilliertem Wasser) oder durch sorgfältiges Abtrocknen vermeiden |  |
|  | abschließende Behandlung im Dampfsterilisator (unverpackt auf Trays, Siebschalen, Tabletts) | Dampfsterilisator: Euroklav® 29V-S Programm (unverpackt): Schnellprogramm Universalprogramm Schonprogramm Prionenprogramm |  beim Beladen des Sterilisators Instrumente nicht stapeln  beim Beladen des Sterilisators mit gemischtem Sterilisiergut: obere Etage Textilien, untere Etage Instrumente  beim Beladen des Sterilisators mit gemischtem Sterilisiergut: verpacktes Sterilisiergut oben, unverpacktes unten  ausgenommen bei unmittelbarer Anwendung nach der Sterilisation, sind unverpackt sterilisierte Medizin- produkte nach Entnahme aus dem Sterilisator nicht mehr als steril, sondern nur als desinfiziert zu betrachten. |  |
|  | Freigabe zur erneuten Anwendung | Dokumentation |  wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozessablauf festgestellt, sind die Instrumente nach Behebung des Fehlers erneut aufzubereiten | alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung |
|  | staubgeschützte, trockene Lagerung | Schrank, Schublade |  nach Ende der Aufbereitung | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |

- wird lediglich eine maschinelle Reinigung, aber keine nachweisliche Desinfektion durchgeführt, ist eine abschließende Behandlung im Dampfsterilisator erforderlich.

| Medizinprodukte semikritisch A, die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen – ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WAS | WIE | WOMIT | WANN | WER |
| #### Zusatzgeräte ohne Austritt von Flüssigkeiten und/oder Luft oder Partikeln z. B. Ansätze für Polymerisationslampen thermischen Verfahren (Reinigungs- und Desinfektionsgerät – RDG) ist, soweit nach Art des Objektes anwendbar, der Vorzug vor chemischen Verfahren zu geben | entweder thermisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren für abnehmbare Geräteteile, wenn vom Hersteller zugelassen1) | RDG: ----------------- Programm: -------------- Temperatur / Haltezeit: --------------- |  nach jeder Behandlung  kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich  geeignete Vorbereitung (z. B. Zerlegen der Zusatzgeräte)  Einsortieren in das RDG nach der Behandlung  nach Programmende Kontrolle auf Rückstände, Funktionsprüfung  ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung und Pflege | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |
|  | Freigabe zur erneuten Anwendung | Dokumentation |  wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozessablauf festgestellt, sind die Instrumente nach Behebung des Fehlers erneut aufzubereiten | alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung |
|  | staubgeschützte, trockene Lagerung | Schrank, Schublade |  nach Ende der Aufbereitung | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |
|  | oder Wischdesinfektion | geeignetes alkoholbasiertes Flächendesinfektionsmittel: Spray Mal |  nach jeder Behandlung  kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich  bei Bedarf nicht fixierende (nicht eiweißfällende) Vorreinigung | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |
|  | gegebenenfalls abschließende Behandlung abnehmbarer Geräteteile im Dampfsterilisator, wenn vom Hersteller zugelassen | Dampfsterilisator: Eoroklav® 29V-S Programm (unverpackt): Schnellprogramm Universalprogramm Schonprogramm Prionenprogramm |  beim Beladen des Sterilisators Instrumente nicht stapeln  beim Beladen des Sterilisators mit gemischtem Sterilisiergut: obere Etage Textilien, untere Etage Instrumente  beim Beladen des Sterilisators mit gemischtem Sterilisiergut: verpacktes Sterilisiergut oben, unverpacktes unten  ausgenommen bei unmittelbarer Anwendung nach der Sterilisation, sind unverpackt sterilisierte Medizin- produkte nach Entnahme aus dem Sterilisator nicht mehr als steril, sondern nur als desinfiziert zu betrachten. |  |
|  | Freigabe zur erneuten Anwendung | Dokumentation |  wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozessablauf festgestellt, sind die Instrumente nach Behebung des Fehlers erneut aufzubereiten | alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung |
|  | staubgeschützte, trockene Lagerung | Schrank, Schublade |  nach Ende der Aufbereitung | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |

1) wird lediglich eine maschinelle Reinigung, aber keine nachweisliche Desinfektion durchgeführt, ist eine abschließende Behandlung im Dampfsterilisator erforderlich (wenn Dampfsterilisation vom Hersteller zugelassen).

| Medizinprodukte semikritisch B, die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen – mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WAS | WIE |  | WOMIT | WANN | WER |
| rotierende oder oszillierende Instrumente für allgemeine, präventive, restaurative oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Maßnahmen z. B. Bohrer, Fräser, Schleifer, Polierer, Finierer, Bürsten, Kelche, Feilen, Ultraschallarbeitsteile thermischen Verfahren (Reinigungs- und Desinfektionsgerät – RDG) ist, soweit nach Art des Objektes anwendbar, der Vorzug vor chemischen Verfahren zu geben wegen besonderer Schwierigkeiten bei der Aufbereitung sollte bei einer möglichen Kontamination mit Blut (z. B. Prophylaxe-behandlung) ggf. auf eine Wiederverwendung von Bürsten und Kelchen verzichtet werden | je nach Materialeigenschaft: |  |  |  | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |
|  |  | entweder thermisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren (RDG)1): im Gerät reinigen, desinfizieren, trocknen | RDG: ----------------- Programm: ---------------- Temperatur / Haltezeit: -------------- |  nach jeder Behandlung  kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich  geeignete Vorbereitung (z. B. Zerlegen der Instrumente)  Einsortieren in das RDG nach der Behandlung (Kleinteilsiebgefäße)  nach Programmende Kontrolle auf Rückstände, Funktionsprüfung  ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung und Pflege |  |
|  |  | oder chemisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren (Eintauchverfahren): Einlegen in Lösung mit Korrosionsschutz (Bohrerbad), die reinigt und desinfiziert. Nicht mit ungeschützter Hand in die Lösung greifen. | geeignetes Instrumenten-desinfektionsmittel für rotierende oder oszillierende Instrumente, ggf. mit Korrosionsschutz: # Drill Activ Dosierung / Einwirkzeit: Gebr.-Lösg./ 15-30 Min auch in Kombination mit einer Reinigung durch Ultraschall anwendbar (Herstellerangaben beachten) Standzeit der Lösung: # 1 Tag |  nach jeder Behandlung  kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich  bei Bedarf nicht fixierende (nicht eiweißfällende) Vorreinigung  geeignete Vorbereitung (z. B. Zerlegen der Instrumente)  unmittelbar nach der Behandlung vollständig und blasenfrei einlegen  Kontrolle auf Rückstände, Funktionsprüfung  ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung und Pflege  ggf. Korrosionsschutz (Stahlbohrer) |  |
|  |  |  |  |  Salz-/Kalkablagerungen auf Oberflächen lassen sich durch Abspülen mit geeignetem Wasser (z. B. entmineralisiertem oder destilliertem Wasser) oder durch sorgfältiges Abtrocknen vermeiden |  |
|  | abschließende Behandlung im Dampfsterilisator (unverpackt in Ständern, Schalen) |  | Dampfsterilisator: # Euroklav® 29V-S Programm (unverpackt): Schnellprogramm Universalprogramm Schonprogramm ##### Prionenprogramm |  beim Beladen des Sterilisators Instrumente nicht stapeln  beim Beladen des Sterilisators mit gemischtem Sterilisiergut: obere Etage Textilien, untere Etage Instrumente  beim Beladen des Sterilisators mit gemischtem Sterilisiergut: verpacktes Sterilisiergut oben, unverpacktes unten  ausgenommen bei unmittelbarer Anwendung nach der Sterilisation, sind unverpackt sterilisierte Medizin- produkte nach Entnahme aus dem Sterilisator nicht mehr als steril, sondern nur als desinfiziert zu betrachten. |  |
|  | Freigabe zur erneuten Anwendung |  | Dokumentation |  wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozessablauf festgestellt, sind die Instrumente nach Behebung des Fehlers erneut aufzubereiten | alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung |
|  | staubgeschützte, trockene Lagerung |  | Schrank, Schublade |  nach Ende der Aufbereitung | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |

1) wird lediglich eine maschinelle Reinigung, aber keine nachweisliche Desinfektion durchgeführt, ist eine abschließende Behandlung im Dampfsterilisator erforderlich.

| Medizinprodukte semikritisch B, die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen – mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WAS | WIE |  | WOMIT | ###### WANN | WER |
| Übertragungsinstrumente für allgemeine, restaurative oder kieferorthopädische Behandlung Hand- und Winkelstücke, Turbinen thermischen Verfahren (Reinigungs- und Desinfektionsgerät – RDG) ist, soweit nach Art des Objektes anwendbar, der Vorzug vor chemischen Verfahren zu geben | mit Aufbereitungsgerät: |  |  |  | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |
|  |  | entweder thermisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren1), Pflege (Ölung) der Innenteile | Gerät:-------- Betriebszeit: ---------- |  nach jeder Behandlung  kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich  bei Bedarf nicht fixierende (nicht eiweißfällende) Vorreinigung  ggf. vor Aufbereitung Instrumente zerlegen |  |
|  |  | oder chemisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren1), Pflege (Ölung) der Innenteile | Gerät: Betriebszeit: |  nach jeder Behandlung  kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich  bei Bedarf nicht fixierende (nicht eiweißfällende) Vorreinigung  ggf. vor Aufbereitung Instrumente zerlegen |  |
|  | Freigabe zur erneuten Anwendung |  | Dokumentation |  wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozessablauf festgestellt, sind die Instrumente nach Behebung des Fehlers erneut aufzubereiten | alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung |
|  | staubgeschützte, trockene Lagerung |  | Schrank, Schublade |  nach Ende der Aufbereitung | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |
|  | ohne Aufbereitungsgerät: |  |  |  | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |
|  | Außenreinigung und –desinfektion (Wischdesinfektion) |  | geeignetes alkoholbasiertes Flächendesinfektionsmittel: Omniwipes-Feuchttücher |  nach jeder Behandlung  kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich  bei Bedarf nicht fixierende (nicht eiweißfällende) Vorreinigung  ggf. vor Aufbereitung Instrumente zerlegen |  |
|  | Innenreinigung und –pflege (Ölung), auch in Geräten unter Rotation der beweglichen Innenteile |  | Gerät und Spezialspray nach Herstellerangaben: Sprayrotor/Rotaspray # AR Oil |  |  |
|  | abschließende Behandlung im Dampfsterilisator (unverpackt), Herstellerangaben beachten |  | Dampfsterilisator: Euroklav® 29V-S Programm (unverpackt): Schnellprogramm Universalprogramm Schonprogramm Prionenprogramm |  beim Beladen des Sterilisators Instrumente nicht stapeln  beim Beladen des Sterilisators mit gemischtem Sterilisiergut: obere Etage Textilien, untere Etage Instrumente  beim Beladen des Sterilisators mit gemischtem Sterilisiergut: verpacktes Sterilisiergut oben, unverpacktes unten  ausgenommen bei unmittelbarer Anwendung nach der Sterilisation, sind unverpackt sterilisierte Medizin- produkte nach Entnahme aus dem Sterilisator nicht mehr als steril, sondern nur als desinfiziert zu betrachten. |  |
|  | Freigabe zur erneuten Anwendung |  | Dokumentation |  wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozessablauf festgestellt, sind die Instrumente nach Behebung des Fehlers erneut aufzubereiten | alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung |
|  | staubgeschützte, trockene Lagerung |  | Schrank, Schublade |  nach Ende der Aufbereitung | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |

1) wird lediglich eine maschinelle Reinigung, aber keine nachweisliche Desinfektion durchgeführt, ist eine abschließende Behandlung im Dampfsterilisator erforderlich.

| Medizinprodukte semikritisch B, die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen – mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WAS | WIE | ###### WOMIT | WANN | WER |
| Zusatzgeräte mit Austritt von Flüssigkeiten und/oder Luft oder Partikeln z. B. Pulverstrahlgeräte, Zahnsteinentfernungsgeräte thermischen Verfahren (Reinigungs- und Desinfektionsgerät – RDG) ist, soweit nach Art des Objektes anwendbar, der Vorzug vor chemischen Verfahren zu geben | entweder thermisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren1) für abnehmbare Geräteteile, wenn vom Hersteller zugelassen | RDG: ------------ Programm: ------------ Temperatur / Haltezeit: -------------- |  nach jeder Behandlung  kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich  geeignete Vorbereitung (z. B. Zerlegen der Zusatzgeräte)  Einsortieren in das RDG nach der Behandlung  nach Programmende Kontrolle auf Rückstände, Funktionsprüfung  ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung und Pflege | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |
|  | Freigabe zur erneuten Anwendung | Dokumentation |  wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozessablauf festgestellt, sind die Instrumente nach Behebung des Fehlers erneut aufzubereiten | alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung |
|  | staubgeschützte, trockene Lagerung | Schrank, Schublade |  nach Ende der Aufbereitung | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |
|  | oder Wischdesinfektion | geeignetes alkoholbasiertes Flächendesinfektionsmittel: Omniwipes-Feuchttücher |  nach jeder Behandlung  kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich  bei Bedarf nicht fixierende (nicht eiweißfällende) Vorreinigung | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |
|  | abschließende Behandlung abnehmbarer Geräteteile im Dampfsterilisator, wenn vom Hersteller zugelassen | Dampfsterilisator: Euroklav® 29V-S Programm (unverpackt): Schnellprogramm Universalprogramm Schonprogramm Prionenprogramm bei Arbeitsteilen mit Hohl-räumen vorzugsweise Verfahren mit Sterilisations-zyklus B (fraktioniertes Vakuumverfahren) |  beim Beladen des Sterilisators Instrumente nicht stapeln  beim Beladen des Sterilisators mit gemischtem Sterilisiergut: obere Etage Textilien, untere Etage Instrumente  beim Beladen des Sterilisators mit gemischtem Sterilisiergut: verpacktes Sterilisiergut oben, unverpacktes unten  ausgenommen bei unmittelbarer Anwendung nach der Sterilisation, sind unverpackt sterilisierte Medizin- produkte nach Entnahme aus dem Sterilisator nicht mehr als steril, sondern nur als desinfiziert zu betrachten. |  |
|  | Freigabe zur erneuten Anwendung | Dokumentation |  wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozessablauf festgestellt, sind die Instrumente nach Behebung des Fehlers erneut aufzubereiten | alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung |
|  | staubgeschützte, trockene Lagerung | Schrank, Schublade |  nach Ende der Aufbereitung | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |

1) wird lediglich eine maschinelle Reinigung, aber keine nachweisliche Desinfektion durchgeführt, ist eine abschließende Behandlung im Dampfsterilisator erforderlich (wenn Dampfsterilisation vom Hersteller zugelassen).

| Medizinprodukte kritisch A, die die Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei in Kontakt mit Blut, inneren Geweben oder Organen kommen (einschl. Wunden) und Medizinprodukte zur Anwendung von Blut, Blutprodukten und anderen sterilen Arzneimitteln – ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WAS | WIE |  | ###### WOMIT | WANN | WER |
| Instrumente und Hilfsmittel für chirurgische, parodontologische oder endodontische (invasive) Maßnahmen z. B. Extraktionszangen, Hebel thermischen Verfahren (Reinigungs- und Desinfektionsgerät – RDG) ist, soweit nach Art des Objektes anwendbar, der Vorzug vor chemischen Verfahren zu geben |  | entweder thermisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren (RDG): im Gerät reinigen, desinfizieren, trocknen | RDG: ----------------- Programm: ------------- Temperatur / Haltezeit: ----------------- |  nach jeder Behandlung  kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich  geeignete Vorbereitung (z. B. Zerlegen der Instrumente)  Einsortieren in das RDG nach der Behandlung  nach Programmende Kontrolle auf Rückstände, Funktionsprüfung  ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung und Pflege | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |
|  |  | oder chemisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren (Eintauchverfahren): Einlegen in Lösung, die reinigt und desinfiziert. Nicht mit ungeschützter Hand in die Lösung greifen. | geeignetes Instrumentendesinfektionsmittel: # Instru Mal Dosierung / Einwirkzeit: 1% / 60 Min 2% / 30 Min auch in Kombination mit einer Reinigung durch Ultraschall anwendbar (Herstellerangaben beachten) Standzeit der Lösung: 1 Tag |  nach jeder Behandlung  kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich  bei Bedarf nicht fixierende (nicht eiweißfällende) Vorreinigung  geeignete Vorbereitung (z. B. Zerlegen der Instrumente)  unmittelbar nach der Behandlung vollständig und blasenfrei einlegen  nach der Einwirkzeit unter fließendem Wasser abspülen (Siebeinsatz)  Kontrolle auf Rückstände, Funktionsprüfung  ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung und Pflege |  |
|  |  |  |  |  Salz-/Kalkablagerungen auf Oberflächen lassen sich durch Abspülen mit geeignetem Wasser (z. B. entmineralisiertem oder destilliertem Wasser) oder durch sorgfältiges Abtrocknen vermeiden |  |
|  | Verpackung |  | z. B. - Folienbeutel - Klarsichtsterilisierverpackun- gen (Siegelnahtbreite 8 mm) - Container, Dentalkassetten | Kennzeichnung:  Sterilisier- bzw. Verfalldatum  Inhalt (sofern nicht erkennbar)  ggf. Sterilisationsverfahren (wenn mehrere Geräte betrieben werden) |  |
|  | Dampfsterilisation (verpackt in Sterilisiergut-verpackungen) |  | Dampfsterilisator: Euroklav® 29V-S Programm (verpackt): Univeralprogramm Schonprogramm Prionenprogramm |  beim Beladen des Sterilisators Instrumente nicht stapeln  beim Beladen des Sterilisators mit gemischtem Sterilisiergut: obere Etage Textilien, untere Etage Instrumente  beim Beladen des Sterilisators mit gemischtem Sterilisiergut: verpacktes Sterilisiergut oben, unverpacktes unten |  |
|  | Freigabe zur erneuten Anwendung |  | Dokumentation |  wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozessablauf festgestellt, sind die Instrumente nach Behebung des Fehlers erneut aufzubereiten | alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung |
|  | staubgeschützte, trockene Lagerung |  | Schrank, Schublade |  nach Ende der Aufbereitung  maximale Lagerfristen: - Containerverpackung oder Klarsichtsterilgutverpackung 6 Monate - Sterilgutlagerverpackung 5 Jahre | alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind |

| Medizinprodukte kritisch B, die die Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei in Kontakt mit Blut, inneren Geweben oder Organen kommen (einschl. Wunden) und Medizinprodukte zur Anwendung von Blut, Blutprodukten und anderen sterilen Arzneimitteln – mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WAS | WIE |  | WOMIT | WANN | WER |
| rotierende oder oszillierende Instrumente für chirurgische, parodontologische oder endodontische (invasive) Maßnahmen z. B. Endodontieinstrumente, chirurgische rotierende Instrumente thermischen Verfahren (Reinigungs- und Desinfektionsgerät – RDG) ist, soweit nach Art des Objektes anwendbar, der Vorzug vor chemischen Verfahren zu geben | je nach Materialeigenschaft |  |  |  | Zahnmedizinische Fachangestellte, Zahnarzthelferin, Stomatologische Schwester oder andere Personen mit entsprechender Ausbildung und Freigabeberechtigung |
|  |  | entweder thermisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren (RDG): im Gerät reinigen, desinfizieren, trocknen | RDG: ----------- Programm: ------------ Temperatur / Haltezeit: ------------ |  nach jeder Behandlung  kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich  geeignete Vorbereitung (z. B. Zerlegen der Instrumente)  Einsortieren in das RDG nach der Behandlung (Kleinteilsiebgefässe)  nach Programmende Kontrolle auf Rückstände, Funktionsprüfung  ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung und Pflege |  |
|  |  | oder chemisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren (Eintauchverfahren): Einlegen in Lösung mit Korrosionsschutz (Bohrerbad), die reinigt und desinfiziert. Nicht mit ungeschützter Hand in die Lösung greifen. | geeignetes Instrumenten-desinfektionsmittel für rotierende oder oszillierende Instrumente, ggf. mit Korrosionsschutz: Drill Aktiv Dosierung / Einwirkzeit: . / 15-30 Min. .. auch in Kombination mit einer Reinigung durch Ultraschall anwendbar (Herstellerangaben beachten) Standzeit der Lösung: 1 Tag |  nach jeder Behandlung  kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich  bei Bedarf nicht fixierende (nicht eiweißfällende) Vorreinigung  geeignete Vorbereitung (z. B. Zerlegen der Instrumente)  unmittelbar nach der Behandlung vollständig und blasenfrei einlegen  Kontrolle auf Rückstände, Funktionsprüfung  ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung und Pflege  ggf. Korrosionsschutz (Stahlbohrer) |  |
|  |  |  |  |  Salz-/Kalkablagerungen auf Oberflächen lassen sich durch Abspülen mit geeignetem Wasser (z. B. entmineralisiertem oder destilliertem Wasser) oder durch sorgfältiges Abtrocknen vermeiden |  |
|  | falls bei begrenzter Anzahl von Aufbereitungszyklen erforderlich: Kennzeichnung des Medizinproduktes |  | nach Herstellerangaben: |  |  |
|  | Verpackung |  | z. B. - Folienbeutel - Klarsichtsterilisierverpackun- gen (Siegelnahtbreite 8 mm) - Container, Dentalkassetten | Kennzeichnung:  Sterilisier- bzw. Verfalldatum  Inhalt (sofern nicht erkennbar)  ggf. Sterilisationsverfahren (wenn mehrere Geräte betrieben werden) |  |
|  | Dampfsterilisation (verpackt in Sterilisiergutverpackungen) |  | Dampfsterilisator: ##### Euroklav V29-S Programm (verpackt): Universalprogramm Schonprogramm Prionenprogramm |  beim Beladen des Sterilisators Instrumente nicht stapeln  beim Beladen des Sterilisators mit gemischtem Sterilisiergut: obere Etage Textilien, untere Etage Instrumente  beim Beladen des Sterilisators mit gemischtem Sterilisiergut: verpacktes Sterilisiergut oben, unverpacktes unten |  |
|  | Freigabe zur erneuten Anwendung |  | Dokumentation |  wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozessablauf festgestellt, sind die Instrumente nach Behebung des Fehlers erneut aufzubereiten |  |
|  | staubgeschützte, trockene Lagerung |  | Schrank, Schublade |  nach Ende der Aufbereitung  maximale Lagerfristen: - Containerverpackung oder Klarsichtsterilgutverpackung 6 Monate - Sterilgutlagerverpackung 5 Jahre |  |

| Medizinprodukte kritisch B, die die Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei in Kontakt mit Blut, inneren Geweben oder Organen kommen (einschl. Wunden) und Medizinprodukte zur Anwendung von Blut, Blutprodukten und anderen sterilen Arzneimitteln – mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WAS |  | WIE |  | WOMIT | WANN | WER |
| Übertragungsinstrumente für chirurgische, parodontologische oder endodontische (invasive) Behandlung Hand- und Winkelstücke thermischen Verfahren (Reinigungs- und Desinfektionsgerät – RDG) ist, soweit nach Art des Objektes anwendbar, der Vorzug vor chemischen Verfahren zu geben |  | mit Aufbereitungsgerät: |  |  |  | Zahnmedizinische Fachangestellte, Zahnarzthelferin, Stomatologische Schwester oder andere Personen mit entsprechender Ausbildung und Freigabeberechtigung |
|  |  |  | entweder thermisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren, Pflege (Ölung) der Innenteile | Gerät:--------------- Betriebszeit: -------------- |  nach jeder Behandlung  kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich  bei Bedarf nicht fixierende (nicht eiweißfällende) Vorreinigung  ggf. vor Aufbereitung Instrumente zerlegen |  |
|  |  |  | oder chemisches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren, Pflege (Ölung) der Innenteile | Gerät:------------- Betriebszeit: --------------- |  nach jeder Behandlung  kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich  bei Bedarf nicht fixierende (nicht eiweißfällende) Vorreinigung  ggf. vor Aufbereitung Instrumente zerlegen |  |
|  |  |  | Verpackung | z. B. - Folienbeutel - Klarsichtsterilisierverpackun- gen (Siegelnahtbreite 8 mm) - Container, Dentalkassetten | Kennzeichnung:  Sterilisier- bzw. Verfalldatum  Inhalt (sofern nicht erkennbar)  ggf. Sterilisationsverfahren (wenn mehrere Geräte betrieben werden) |  |
|  |  |  | Dampfsterilisation (verpackt in Sterilisiergut-verpackung), Herstellerangaben beachten | Dampfsterilisator: ----------------- Programm (verpackt): ------------------ |  beim Beladen des Sterilisators Instrumente nicht stapeln  beim Beladen des Sterilisators mit gemischtem Sterilisiergut: obere Etage Textilien, untere Etage Instrumente  beim Beladen des Sterilisators mit gemischtem Sterilisiergut: verpacktes Sterilisiergut oben, unverpacktes unten |  |
|  |  |  | Freigabe zur erneuten Anwendung | Dokumentation |  wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozessablauf festgestellt, sind die Instrumente nach Behebung des Fehlers erneut aufzubereiten |  |
|  |  |  | staubgeschützte, trockene Lagerung | Schrank, Schublade |  nach Ende der Aufbereitung  maximale Lagerfristen: - Containerverpackung oder Klarsichtsterilgutverpackung 6 Monate |  |
|  |  | ohne Aufbereitungsgerät: |  |  |  nach jeder Behandlung  kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungsbereich  bei Bedarf nicht fixierende (nicht eiweißfällende) Vorreinigung  ggf. vor Aufbereitung Instrumente zerlegen |  |
|  |  |  | Außenreinigung und –desinfektion (Wischdesinfektion) | geeignetes alkoholbasiertes Flächendesinfektionsmittel: Omniwipes-Feuchttücher |  |  |
|  |  |  | Innenreinigung und –pflege (Ölung), auch in Geräten unter Rotation der beweglichen Innenteile | Gerät und Spezialspray nach Herstellerangaben: # Sprayrotor/Rotaspray # AR Oil |  |  |
|  |  |  | Verpackung | z. B. - Folienbeutel - Klarsichtsterilisierverpackun- gen (Siegelnahtbreite 8 mm) - Container, Dentalkassetten | Kennzeichnung:  Sterilisier- bzw. Verfalldatum  Inhalt (sofern nicht erkennbar)  ggf. Sterilisationsverfahren (wenn mehrere Geräte betrieben werden) |  |
|  |  |  | Dampfsterilisation (verpackt in Sterilisiergut-verpackung), Herstellerangaben beachten | Dampfsterilisator: # Euroklav® 29V-S Programm (verpackt): Universalprogramm Schonprogramm Prionenprogramm |  beim Beladen des Sterilisators Instrumente nicht stapeln  beim Beladen des Sterilisators mit gemischtem Sterilisiergut: obere Etage Textilien, untere Etage Instrumente  beim Beladen des Sterilisators mit gemischtem Sterilisiergut: verpacktes Sterilisiergut oben, unverpacktes unten |  |
|  |  |  | Freigabe zur erneuten Anwendung | Dokumentation |  wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozessablauf festgestellt, sind die Instrumente nach Behebung des Fehlers erneut aufzubereiten |  |
|  |  |  | staubgeschützte, trockene Lagerung | Schrank, Schublade |  nach Ende der Aufbereitung  maximale Lagerfristen: - Containerverpackung oder Klarsichtsterilgutverpackung 6 Monate |  |

| WAS |  | WIE | WOMIT | WANN | WER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flächen und Gegenstände |  |  |  |  | alle Beschäftigten im Untersuchungs-, Behandlungs- und Wartungsbereich |
|  | patientennahe Oberflächen und Gegenstände (auch Einrichtungsgegenstände), die durch Aerosol oder Kontakt mit Händen, Instrumenten, Gegenständen oder Substanzen kontaminiert wurden und nicht thermisch oder durch Einlegen in Lösung desinfizierbar sind z. B. Leuchtengriff, Schränke, Patientenstuhl, Geräte | Reinigung und Desinfektion durch Wischen mit getränktem Tuch die Sprühdesinfektion ist auf schwierig zu desinfizierende Flächen zu beschränken, sofern diese während der Behandlung nicht abgedeckt sein können | geeignetes alkoholbasiertes Flächendesinfektionsmittel: Spray Mal Omniwipes-Feuchttücher Dosierung / Einwirkzeit: Gebr.-Lösg./ 2.5 Min. |  nach jeder Behandlung |  |
|  | Flächen und Gegenstände, die sichtbar kontaminiert wurden (Blut, Speichel, Eiter) | Aufnahme mit desinfektions-mittelgetränktem Zellstoff, danach Wischdesinfektion | geeignetes alkoholbasiertes Flächendesinfektionsmittel: Spray Mal Omniwipes-Feuchttücher Dosierung / Einwirkzeit: Gebr.-Lösg./ 2.5 Min |  sofort |  |
|  | schwierig zu reinigende und zu desinfizierende Flächen und Gegenstände, die kontaminiert werden können | Barrieremaßnahmen: Abdecken mit entsprechenden Abdeckmaterialien | Abdeckmaterial unsterilisiert: OP-Tuch Abdeckmaterial steril: OP-Tuch |  i.d.R. nichtsterilisierte Materialien zur Abdeckung ausreichend  sterile Abdeckung, wenn ein aseptisches Vorgehen erforderlich ist  nach der Behandlung Materialien entsorgen bzw. aufbereiten |  |
|  | Fußböden in Untersuchungs- und Behandlungsbereichen, die sichtbar kontaminiert wurden (Blut, Speichel, Eiter) | Reinigung/Desinfektion durch Wischen (z. B. Bezugswechsel-Verfahren) | geeignetes wässriges Flächendesinfektionsmittel: # Kombi Cid Dosierung / Einwirkzeit: 0,5 % / 1/2Std. |  unmittelbar nach Abschluss der Behandlung des betreffenden Patienten |  |
|  | Fußböden | Feuchtreinigung | Reinigungsmittel ohne Zusatz von Desinfektionsmittel |  am Ende des Behandlungstages | Reinigungspersonal |

| WAS |  | WIE | WOMIT | WANN | WER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wasser führende Systeme der Behandlungseinheiten |  | alle Entnahmestellen (auch Mundglasfüller) 2 Minuten spülen | Wasser |  zu Beginn des Behandlungstages (ohne aufgesetzte Übertragungs- instrumente) | alle Beschäftigten im Untersuchungs-, und Behandlungs- bereich |
|  | Entnahmestellen: z. B. Turbine, Mikromotor, ZEG, Mehrfunktionsspritze, Mundglasfüller | benutzte Entnahmestellen 20 Sekunden spülen | Wasser |  nach jedem Patienten  am Ende des Behandlungstages |  |
|  |  | sofern vorhanden: Intensiventkeimung | Desinfektionsanlage mit nachgewiesener Wirksamkeit # Desinfektionsmittel: Oxygenal(H202) |  Herstellerangaben beachten  Kontrolle der Betriebsparameter  Zeitpunkt Intensiventkeimung: nach Stillstand von mehr als 24 h |  |
| #### Externe Kühlsysteme |  | Kühlen mit steriler Lösung | sterile Lösung: |  umfangreiche zahnärztlich- chirurgische/oralchirurgische Eingriffe  zahnärztliche Behandlung von Pa- tienten mit erhöhtem Infektionsrisiko |  |

| WAS |  | WIE | WOMIT | WANN | WER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Absauganlage |  | Durchsaugen | Wasser-Luft-Gemisch |  möglichst nach jeder Behandlung, bei der abgesaugt wurde | alle Beschäftigten im Untersuchungs-, und Behandlungs- bereich |
|  | festsitzende Kupplungen und Absaugschläuche | Wischdesinfektion außen und innen (soweit erreichbar) | geeignetes alkoholbasiertes Flächendesinfektionsmittel: Omniwipes-Feuchttücher Spray Mal Dosierung / Einwirkzeit: Gebr.-Lösg./ 2.5 Min. |  nach jedem Patienten |  |
|  | #### Mundspülbecken | Reinigung und Wisch-desinfektion außen und innen | geeignetes alkoholbasiertes Flächendesinfektionsmittel: Spray Mal Dosierung / Einwirkzeit: Gebr.-Lösg. / 2.5 Min. |  nach jedem Patienten |  |
|  | Spraynebelschlauch #### Speichelsaugerschlauch #### Mundspülbecken | Reinigen bzw. Desinfizieren: Gemisch aus Luft und Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel langsam durchsaugen Desinfektionsmittel in das Mundspülbecken gießen | geeignetes, unter Blut-/ und Speichelbelastung wirksames Reinigungs- und Desinfektions-mittel: Sugo Activ: Mo + Die + Do Sugo Pur Mi + Fr |  mindestens am Ende des Behandlungstages |  |
|  | abnehmbare Kupplungen, Absaugschläuche u.ä. | Reinigung, Desinfektion nassthermisch oder nasschemisch | Reinigungs- und Desinfektions-gerät (RDG) oder geeignetes Instrumentendesinfektionsmittel: Instru Mal Dosierung / Einwirkzeit: 1% / 60 Min. 2% / 30 Min. |  nach Bedarf |  |
|  | Filter | Filterwechsel bzw. -reinigung nach Herstellervorschrift | Handschuhe benutzen |  nach Bedarf |  |
|  | Amalgamabscheider | Wechsel / Entleerung des Auffangbehälters und Ent-sorgung des Abscheidegutes nach Herstellerangaben | - kontaminierte Teile des Abscheiders nicht berühren - Handschuhe benutzen |  nach Bedarf |  |

| WAS | WIE |  | WOMIT | WANN | WER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abformungen, zahntechnische Werkstücke | Reinigen durch vorsichtiges Abspülen |  | fließendes Leitungswasser |  unmittelbar nach Entnahme aus dem Mund | Beschäftigte im Untersuchungs-, Behandlungs- oder Wartungsbereich, Beschäftigte im zahntechnischen Labor / Praxislabor |
|  |  | entweder Sprühdesinfektion im geschlossenen System (Reinigungs- und Desinfektionsgerät): | geeignetes, unter Blut-/ Speichelbelastung wirksames und werkstoffkompatibles Desinfektionsmittel: MD 520 # Dosierung: gebrauchsfertig Einwirkzeit: # 5 Minuten |  Abformungen im Anschluss an das Abspülen  zahntechnische Werkstücke vor Versand an das zahntechnische Labor  zahntechnische Werkstücke nach Erhalt aus dem zahntechnischen Labor |  |
|  |  | oder Tauchdesinfektion |  |  |  |

| WAS | WIE | WOMIT | WANN | WER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kontaminierte Wäsche … z. B. Handtücher, OP-Tücher, Berufs- bzw. Schutzkleidung | Sammeln, Waschen | Waschmaschinenprogramm (Kochwäsche): # handelsübliches Waschmittel: mikrobizides Waschmittel (60° Wäsche): Dosierung: nach Herstellerangaben |  nach Gebrauch  Wechsel der Berufskleidung muss zweimal wöchentlich bzw. nach Verschmutzung möglich sein | alle Beschäftigten, Reinigungspersonal |

| WAS |  |  | WIE | WOMIT | WANN | WER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abfall |  |  |  |  |  | alle Beschäftigten, Reinigungspersonal siehe Abfallplan |
|  | hausmüllähnliche Abfälle z. B. Papier/Pappe, Glas, Kunststoff, Metall, Filme, Chemikalien, Altmedikamente, Batterien, Leuchtstoffröhren |  | sammeln entsprechend den kommunalen oder anderen Bestimmungen, getrennt nach Abfallarten siehe Abfallplan | Entsorgung mit dem normalen Siedlungsabfall, verwertbare Fraktionen in Wertstofftonnen oder Abgabe an Recycling-betriebe |  nach Abfallaufkommen |  |
|  | Abfälle aus Untersuchungs- und Behandlungsräumen: |  | siehe Abfallplan |  |  |  |
|  |  | spitze, scharfe oder zerbrechliche Gegenstände (sharps) | sammeln in durchstich- und bruchsicheren sowie feuchtigkeitsbeständigen Behältnissen | Entsorgung sicher umschlossen in Behältnissen oder nach Einbetten in eine feste Masse (Gips) mit dem normalen Siedlungsabfall |  nach Abfallaufkommen |  |
|  |  | mit Blut oder Sekreten kontaminierte Abfälle, auch extrahierte Zähne und trockene (nicht tropfende) Abfälle aus Einzelfallbehandlung entsprechend erkrankter Patienten (HIV, HBV) | sammeln in feuchtigkeits-beständigen Abfallsäcken im Abfalleimer | Entsorgung sicher umschlossen mit dem normalen Siedlungs-abfall |  nach Abfallaufkommen |  |
|  |  | mit besonders kontagiösen oder gefährlichen Erregern kontaminiert Abfälle | entweder Desinfektion vor der Entsorgung (Verfahren mit Wirkungsbereich ABC) | Entsorgung sicher umschlossen mit dem normalen Siedlungs-abfall |  nach Abfallaufkommen  Abfälle, die mit besonders konta- giösen oder gefährlichen Erregern kontaminiert sind (Abfallschlüssel 18 01 03, z. B. Erreger des hämo- rhagischen Fiebers, der offenen Lungentuberkulose oder des Milzbrandes), fallen i.d.R. in der Zahnarztpraxis nicht an |  |
|  |  |  | oder sammeln in geeigneten, dichten, sicher verschlossenen Behältnissen | Behältnisse mit biohazard-Symbol, Verbrennung in zugelassener Anlage |  |  |
|  | Photochemikalien |  | sammeln in Kanistern siehe Abfallplan | Abgabe der Kanister an Recyclingbetrieb (Entsorgungsnachweis) |  nach Abfallaufkommen  Photochemikalien (AS 18 01 06) und amalgamhaltige Abfälle (AS 18 01 10) gelten nach Art, Beschaffenheit oder Menge in besonderem Masse als gesundheits-, luft- oder wasser- gefährdend |  |
|  | quecksilberhaltige Abfälle, Abscheidegut |  | sammeln in dicht verschließbaren Behältnissen siehe Abfallplan | Abgabe der Behältnisse an Recyclingbetrieb (Entsorgungsnachweis) |  |  |

Mitgeltende Unterlagen:

640.5 AA "Biologische Arbeitsstoffe"

641.0 AA "Gefahrenstoffe-Allgemein"

640.1 CL "Abfallplan"

640.2 CL "Abfall"

640.3 CL "Sicherheits- und Praeventionskonzept"

640.4 CL "Sauberkeitskonzept"

640.7 CL "Hautschutzplan"

640.8 CL "Verbandbuch"

641.1 CL "Gefahrenstoffverzeichnis"

Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnarztpraxis (DAHZ)

Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin (Richtlinien des Robert-Koch-Institut)

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (RKI)

Liste geprüfter Desinfektionsmittel und verfahren (RKI)

BGR 250/TRBA 250 (Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege)

BGR 189 (Einsatz von Schutzkleidung)

BGR 195 (Einsatz von Schutzhandschuhen)

BGR 197 (Benutzung von Hautschutz)

BGR 206 (Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst)

BGV A1 (Grundsätze der Prävention)

BGV A4 (Arbeitsmedizinische Vorsorge)

BGV A8 (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz)

TRGS 150 (Hautresorbierbare Gefahrenstoffe)

TRGS 440 (Ermitteln von Gefahrenstoffen und Methoden zur Ersatzstoffprüfung)

TRGS 500 (Schutzmaßnahmen: Mindeststandards)

TRGS 525 (Umgang mit Gefahrenstoffen in Einrichtungen zur humanmedizinischen Versorgung)

TRGS 531 (Gefährdung der Haut durch Arbeiten im feuchten Milieu)

TRGS 540 (Sensibilisierende Stoffe)

TRGS 555 (Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 der GefStoffV)

Biostoffverordnung (BioStoffV)

BG-Grundsatz G 42 (arbeitsmedizin. Vorsorgeuntersuchungen bei Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung)

Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV)

Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz

Wasserhaushaltsgesetz

Abwasserverordnung

Nachweisverordnung

Umwelthandbuch